色谱分析方法的建立

第一部分  色谱法系统的选择与应用

第二部分  气相色谱法的建立

第三部分  液相色谱法的建立

第一部分  色谱法系统的选择与应用

第一章  气相色谱法的特点

第二章  高效液相色谱法的特点

第三章  气相色谱和液相色谱的比较

第四章  分析条件的确定

第五章  样品的制备

第六章  定量

第七章  仪器选购的原则

第二部分  气相色谱法的建立

第一章  前言

第二章  色谱分离条件选择的指标

第三章  初始操作条件的确定

第四章  填充柱的选择要点

第五章  毛细管柱的选择

第六章  检测器操作条件的选择

第七章  程序升温操作条件的选择

第三部分  液相色谱法的建立

第一章  结论

第二章  分离的基础

第三章  检测灵敏度与选择性

第四章  色谱柱

第五章  反相HPLC

第六章  梯度洗脱

第七章  常规样品反相分离的系统方法

第一部分  色谱法系统的选择与应用

第一章  气相色谱法的特点

1，色谱柱内现象单纯，可以从理论上理解。

2，若用非极性柱，组分按沸点顺序流出。因此，在分配气相色谱法中，若已知化合物，则可预测流出顺序。

3，能较容易地制备具有高分离能力的色谱柱，并可在较长时间内保持稳定的性能。

4，因为移动相是气体，其粘度小，所以增加色谱柱长度可改善分离能力。

5，样品组分在固定相和移动相中易扩散，能迅速达到分配平衡，故可提高移动相的流速以缩短分析时间。

6，检测惰性气体中的样品组分时，可以使用各种高灵敏检测器，所以能做极微量分析和特定组分的高灵敏度的选择性检测。

7，使用通用型检测器时，可以预测注入样品在多大程度上能作为色谱峰流出并被检测，所以分析的可信度高。在不要求精度时，也可以把峰面积百分数近似作为组成百分数，进行快速定量分析。

8，容易与质谱仪或付里叶变换红外光谱仪联用，便于多组分混合物的分离和鉴定。

9，适于分析的物质仅限于在某种形式下为热稳定的挥发性物质。所以从全部化合物来看，适用范围较窄，约为20%。

10，用选择性检测器做微量分析时，样品必须经过前处理以除去干扰组分。

第二章  高效液相色谱法的特点

1，适用样品范围广，80%的分析对象可借此法分析。

2，为进行分离，可以根据样品的组分将流动相和固定相的组合最佳化。如果熟悉液相色谱，这是非常有利的，但对初学者来说，这是困难的。

3，可以使用高效的分离柱，易于分离复杂的多组分混合物。

4，把被分离的组分溶解在流动相中，可以全部回收之。

5，可以使用多种非破坏性高灵敏度和选择性的检测器，把几种检测器串联起来，根据其对应特性，获取与定性有关的重要信息。

6，只能检测从色谱柱流出的组分。

7，由于没有通用型高灵敏度检测器，所以在分析未知混合物而没有色谱峰的时候，无法确定其原因是分离条件不合适，还是检测器没有响应。

8，采用尺寸排斥色谱法时，从低分子到高分子的样品全部流出，而且流出顺序是从高分子量开始，故可根据保留容量推测分子量，最适于做未知样品的组成分析。

9，测定精度好。因为注入精度比气相色谱好，故可以用绝对工作曲线。

10，虽然示差折光检测器为通用型检测器，但和气相色谱的热导检测器和氢火焰检测器相比，由于化合物之间的响应不同，所以用峰面积百分数求由多种化合物组成的混合物时问题较多。

11，要限制色谱柱的使用条件（温度、压力、流动相等）。而且与气相色谱相比，性能随时间的变化较大。必须定期用标准品在标准条件下检查色谱柱的性能。若按照不同的样品对象，固定使用色谱柱，对色谱柱的寿命是有利的。

12，制作色谱柱需要特殊装置和专门技能。

13，柱外死体积对色谱柱的性能有重大的综合性影响，而且连接方法依仪器制造厂而异。

14，与气相色谱法相比，由于共存物质对分离的影响小，易于制备分析样品。

第三章  气相色谱和液相色谱的比较

1，流动相

2，固定相

3，分析对象

4，检测技术

5，制备分离

1，流动相

GC中用气体作流动相，又叫载气。常用的载气有氦气、氮气和氢气。与HPLC相比，GC流动相的种类少，可选择范围小，载气的主要作用是将样品带入GC系统进行分离，其本身对分离结果的影响很有限。而在HPLC中流动相种类多，且对分离结果的贡献很大。换一个角度看，GC的操作参数优化相对HPLC要简单一些。此外，GC载气的成本要低于HPLC流动相的成本。

2，固定相

因为GC的载气种类相对少，故其分离选择性主要通过不同的固定相来改变，尤其在填充柱GC中，固定相常由载体和涂敷在其表面的固定液组成，这对分离有决定性的影响，所以，导致了种类繁多的GC固定相的开发研究。迄今已有数百种GC固定相可供我们选择使用，但常用的HPLC固定相也就十几种。故HPLC在很大程度上要靠选用不同的流动相来改变分离选择性。不然，毛细管GC常用的固定相也不过十几种。在实际分析中，GC一般是选定一种载气，然后通过改变色谱柱（即固定相）以及操作参数（柱温和载气流速等）来优化分离，而HPLC则往往是选定色谱柱后，通过改变流动相的种类和组成以及操作参数（柱温和流动相流速等）来优化分离。

3，分析对象

GC所能直接分离的样品应是可挥发、且是热稳定的，沸点一般不超过500℃。据有关资料统计，在目前已知的化合物中，有20%到25%可用GC直接分析，其余原则上均可用HPLC分析。也就是说GC的分析对象远没有HPLC多。

4，检测技术

GC常用的检测技术有多种，比如热导检测器（TCD）、氢火焰离子化检测器（FID）、电子俘获检测器（ECD）、氮磷检测器（NPD），又叫热离子检测器（TID）等。其中FID对大部分有机化合物均有响应，且灵敏度相当高，最小检测限可达纳克（ng）级。而在HPLC中尚无通用性这么好的高灵敏度检测器。商品HPLC仪器常配的也就是紫外-可见光吸收检测器（UV-Vis）和示差检测器（RI）。前者的通用性远不及GC中的FID，后者的灵敏度又较低，且不适于梯度洗脱。当然，不论GC还是HPLC，都有一些高灵敏度的选择性检测器，GC有ECD和NPD等，HPLC则有荧光和电化学检测器。较为理想的检测器应该首推MS，但在这一点上，GC目前要优于LC。因为GC流动相的特点，它与MS的在线联用已不存在任何问题，特别是毛细管GC与MS的联用（GC/MS）已成为常规分析方法。而HPLC与MS的联用就受到了流动相的限制。虽然目前已有多种接口，如离子束、热喷雾和电喷雾等，但流动相的选择还是受到明显的限制。

5，制备分离

在新产品研究开发过程中，或在未知物的定性鉴定工作中，常需要收集色谱分离后的组分作进一步的分析，而某些高纯度的生化试剂则是直接用色谱分离来制备的。就这一点而言，GC在原理上应该是有优势的，因为收集镏分后载气很容易除去。然而，由于GC的柱容量远不及HPLC，如果用GC作制备，那是相当费时的。因此，制备GC的实用价值很有限。制备HPLC则有很广泛的应用。

第四章  分析条件的确定

1，样品信息

2，流动相

3，固定相

4，检测器

1，样品信息

分析实际样品时，必须尽量收集与样品有关的资料。（1）分析的目的是什么；（2）分析对象物质及其母体结构是什么；（3）分析对象中有多少种成分；（4）分析对象中各种成分的预想含量-主组分或微量组分；（5）分析对象物质及其母体结构的物理化学性质；（6）样品量，样品的形态；（7）检测限，测定限，灵敏度，分析时间；（8）有无分析实例和标准样品。

气相色谱的分析条件比高效液相色谱容易确定。一般而言，用吸附剂作填料，用热导检测器分析含有无机气体的样品。分析有机化合物时，应注意其最高使用温度，选用分配型液相填料，若用氢火焰离子化检测器，分析的成功率在90%以上。在高效液相色谱中，必须针对样品选择流动相和固定相的最佳组合。由于对过去的分析实例还没有归纳得像气相色谱那样完整，所以初学者难以确定分析条件。

2，流动相

在气相色谱中，流动相只影响分析时间和柱效率。若用理论塔板高度对移动相的线速度作图，则存在极小点，表明在某一确定流速下，色谱柱的效能最高。He和H2的最佳流速大于N2的最佳流速。因此，柱效相同时，要获得高流速最好用H2，从安全性考虑用He，从经济上考虑用N2。

在液相色谱中，流动相与固定相的组合取决于样品成分的保留能力。若组合不当，样品或者直接通过色谱柱，或者完全被保留而不洗脱。在液相色谱中，流动相的流速缓慢时柱效能好，但影响分析时间。应尽量采用高纯度的流动相。流动相中的不纯物与假峰、固定相寿命和检测器有关。选择液相色谱流动相时必须考虑粘度。在洗脱能力相同时，应选用粘度小的流动相。

3，固定相

在气相色谱中，一般是从制造厂家购买色谱柱填料后自己装柱。但对毛细管柱一般是购买内壁已涂覆好的成品。在液相色谱中，一般是直接购买填充柱。

对气相色谱填料，必须指明下列内容：（1）载体的种类；（2）载体的前处理方法；（3）载体的粒度范围；（4）有无减尾剂及附着量；（5）液相的种类；（6）液相量。

4，检测器

与流动相的状态相对应，气相色谱以离子化检测器为主，有氢火焰离子化检测器，热导检测器，电子俘获检测器，火焰光度检测器，氮磷检测器，质谱检测器等；而高效液相色谱则用光学和电化学的检测器，有紫外检测器，示差折光检测器，荧光检测器，电导检测器，电化学检测器，质谱检测器等。

第五章  样品的制备

1，引言

2，样品类型

3，液体样品的预处理

4，固体样品的预处理

5，柱切换

6，衍生化

1，引言

样品制备的目的是为了使试样中的干扰物质相对除净、不损害色谱柱，且能与将使用的色谱方法相兼容；即样品溶剂能快速汽化或溶于流动相而不影响样品的保留值与分离度。

样品预处理的选择

（1）样品的收集：要有代表性

（2）样品的贮藏与保存：用适宜的惰性、密封容器

（3）样品的初加工：如干燥、过筛、碾细等

（4）称重或定容稀释：有必要注意活性、不稳定组分

（5）其它的样品加工方法：溶剂替换、除盐、蒸发、冷冻干燥等

（6）除去微粒杂质：过滤、固相萃取、离心

（7）样品的提取：液体样品的提取；固体样品的提取

（8）衍生化：主要用于提高被测物的检测灵敏度，有时也用于改善分离

2，样品类型

样品基质可分为有机基质和无机基质，也可进一步再分为固体、半固体（包括乳膏剂、胶剂、混悬剂、胶体剂）、液体和气体。

与气体或固体相比，制备进行色谱分析的液体样品要容易得多。许多色谱分析就是基于“稀释即进样”的步骤；有的固体样品易于溶解，随后即可进样或进一步处理；而另一些固体基质在常规溶剂中不溶，则必须将被测物从固体基质中提取出来。

固体样品的传统萃取方法：（1）固-液萃取；（2）索氏提取；（3）强制流动浸出；（4）均匀化；（5）超声波处理；（6）溶解。

固体样品的现代萃取方法：（1）加速溶剂萃取；（2）自动索氏提取；（3）超临界流体提取；（4）微波辅助提取；（5）热提取。

3，液体样品的预处理

3.1  液-液萃取

用液-液萃取（LLE）可从干扰物中分离出被测物，通过被测物在两种不混溶的液体中的分配系数不同达到分离的目的。LLE中一相通常为水相，而另一相为有机溶剂。亲水性强的化合物进入极性的水相多，而疏水化合物将主要溶于有机溶剂中。萃取进入有机相的被测物经溶剂挥发容易回收，而提取进入水相中的被测物经常能够直接注入反相HPLC色谱柱中进行分析。

由于萃取为一平衡过程，效率有限，两相中仍存在数量可观的被测物。因此可利用包括改变pH、离子对、络合作用等的化学平衡，以提高被测物的回收率和/或消除干扰。

许多LLE操作在分液漏斗中进行，每一相的体积一般都需几十或几百毫升。当定量回收率大于99%时，需要两步或多步萃取。

与LLE有关的实际问题包括：

（1）发生乳化；（2）被测物牢固地吸附于微粒上；（3）被测物与大分子量的化合物结合；（4）两相彼此互溶。

破乳可采取下列措施：

（1）在水相中加盐；（2）加热或冷却萃取容器；（3）用玻璃棉塞或相分离滤纸过滤；（4）加少量不同的有机溶剂；（5）离心。

3.2  固相萃取（SPE）

与LLE相比较，SPE有许多优点：

（1）萃取被测物更彻底；（2）分离被测物与干扰物的效率更高；（3）降低有机溶剂消耗；（4）易于收集全部被测物；（5）手工操作更方便；（6）能除去微粒；（7）易于自动化。

SPE的分离原理、固定相的选择和方法建立都与HPLC的相类似。SPE和HPLC之间的主要差别是SPE萃取管一般只用一次即废弃掉，因为可能有潜在干扰物留于萃取管中。

用于SPE的装置有多种：（1）萃取管；（2）圆盘滤头；（3）涂布纤维。其中最普遍采用的是萃取管。

SPE的应用一般包括四个步骤：（1）润湿活化填料；（2）加样；（3）冲洗填料（除去干扰物质）；（4）回收被测物。

活化步骤有双重作用：（1）除去因萃取管暴露于实验室环境时可能聚集的杂质，净化固定相；（2）用溶剂润湿吸附剂，建立一个合适的固定相环境。一般甲醇为常用的活化溶剂。

3.3  膜分离

膜通常由合成的有机聚合物（如PTFE、尼龙或聚氯乙烯）、纤维素或玻璃纤维制作而成。滤膜在样品制备方面的主要应用为滤过和固相萃取。超滤、反渗透、渗析、微渗析和电渗析为以滤膜进行浓缩、纯化和分离被测物的技术示例。

膜技术的应用与其它样品制备技术比较，优点在于：（1）样品或基质成分超载的危险性可以忽略；（2）大多数膜过程在密封流动系统中进行，能降低污染，避免接触有毒或危险的样品；（3）使用有机溶剂量少；（4）流动系统易于实现自动化。

4，固体样品的预处理

4.1  传统的萃取方法-索氏提取法

索氏提取法是固体提取中应用最广泛的一种方法。主要优点是回收率高、成本低；缺点是时间很长（12~24小时或更长）。

在索氏提取中，被测物在提取溶剂沸点温度下必须稳定。方法建立包括寻找合适的挥发性溶剂（如沸点小于100℃），这种溶剂必须对被测物有足够大的溶解度，而对固体样品基质溶解度要小。

作为有效萃取最古老的方式，索氏提取已成为公认的标准。

4.2  新型萃取方法

（1）超临界流体萃取法（SFE）

超临界流体（SF）具有气体质量传递的性质和液体溶解度的性质，且有比液态溶剂高得多的溶剂萃取效率和速度。

能用于SFE的流体包括CO2、NH3、N2O和戊烷。其中CO2用于SFE最多。

影响CO2-SFE的主要参数包括压力、温度、流速、助溶剂和提取时间。

（2）微波辅助溶剂萃取法（MASE）

用微波源直接加热样品与提取溶剂。提取操作可通过多种条件进行控制：提取溶剂的选择，加热时间，脉冲加热或连续加热，搅拌或不搅拌，密封容器或开口容器，容器外部加冷却或不加冷却。

（3）加速溶剂提取法（ASE）

加速溶剂提取亦称为增强溶剂提取，在密闭提取容器中进行，以常用的有机溶剂在高温（50~200℃）和高压（150~2000psi）下，从固体样品中提取可溶性被测物。

5，柱切换

色谱柱切换亦称多维色谱，是分离和清除复杂的多组分样品杂质的有效技术。这种方法中，初始色谱柱（1柱）的一部分色谱组分被有选择地转送至第二支色谱柱（2柱），再次分离。

柱切换（CS）用于：（1）在2柱之前队去可能损坏色谱柱的物质；（2）在2柱之前队去强保留杂质；（3）除去在2柱中会覆盖被测物谱峰的干扰物；（4）程序升温或梯度洗脱的一种替代方法；（5）痕量富集。

对CS的一个重要的实验要求是应将被测物从1柱完全转移至2柱。这需要准确地控制切换时间。2孔至10孔的高压切换阀可以买到。CS可用单泵进行，但通常最好用多泵操作。

6，衍生化

衍生化方法使被测物与相应的试剂之间发生化学反应，以改变被测物的化学和物理性质。色谱中的衍生化有四种主要用途：（1）改善被测物的检测；（2）改变被测物的分子结构或极性，以利于色谱分析；（3）改变基质，以利于色谱分析；（4）改善被测物的不稳定性。

理想的衍生化反应应该快速、定量、产生副产物少。多余的试剂应不干扰被测物或易于从反应基质中除去。建立方法时，衍生化往往是最后才选择的手段。柱前或柱后反应的引入增加了分析的复杂性以及误差来源，也增加了分析的总时间，还要保证定量的衍生化。

第六章  定量

1，引言

2，信号的测量

3，定量方法

4，定量误差来源

1，引言

设计合理、有效的分析方法分析主成分时，应高度准确和精密（精密度：±1-2%；准确度误差为真值的2%以内）。

一种定量方法，对每一种被测物均能在较宽的样品浓度检测范围内有（良好的）线性响应是关键。

1.1  准确度，精密度和线性范围

建立良好的色谱定量方法需要给出准确度、精密度和线性范围。准确度的定义为测量值与真值接近的程度。精密度是指同一样品多次测量结果的重复程度。这种重复程度包括使用不同的仪器、操作人员、样品制备、实验室等在一天内或经过数天所得测结果的重现性。方法的线性是指响应值与样品浓度的校正曲线近似成一直线的程度，或者数据满足线性的程度。

1.2  检测限和定量限

被测物最小可检测量（LOD）指能被可靠检测的最小浓度。LOD与系统的信号和噪音有关，通常被定义为信噪比（S/N’）至少为3：1的峰。最小定量限要求S/N’比值至少为10；最大定量限，是指使用该定量方法能够测定的最大浓度。最大和最小定量限将决定方法的浓度范围。

2，信号的测量

2.1  噪音

任何信号测定的精度（与定量结果有关）匀受信号峰相对于噪音峰的大小的影响。噪音是指在没有被测物的情况下基线信号值的不稳定程度。噪音有三种基本类型：短期、长期、和基线飘移。

短期噪音（亦称高频噪音）可以由许多因素引起，包括检测器噪音、HPLC泵系统的脉动以及积分系统的电子噪音等。这种高频噪音将限制色谱检测信号的能力。

长期噪音可由外在因素或系统本身问题引起。长期噪音的起因包括：

（1）HPLC中流动相溶剂组分的在线混合不均匀会随时间产生微小变化

（2）温度波动

（3）固定相从柱中流失（尤其是在梯度洗脱过程中）

（4）前次进样中的未流出组分

基线漂移被认为是一种特殊类型的长期噪音，即使在比较完善的方法中也不可避免。基线漂移最显着的类型出现在程序升温或梯度洗脱过程中，未流出峰或以前进样的组分出峰也可能以基线飘移出现。这种基线问题常发生于等度分离中，基线飘移也会由检测器性能的改变而引起。

2.2  峰高

测定检测器对一化合物响应的最简单方式是测定其信号峰的高度，这种峰测定法对痕量分析较好。对分离良好的单一组分，峰高是基线到峰顶点间的距离，其中基线值为峰开始前至峰结束后诸多数据点的平均值。

2.3  峰面积

分离良好峰的峰面积可定义为由峰开始到峰终止的时间内的信号响应积分值。准确且精密地测定峰面积取决于很多因素。首先需确立正确的基线；其次，有必要正确地定义峰的起始和结束。第三，有必要采集的跨越该峰的数据点的数量应足够大。大多数情况下，建议跨越所需峰至少要15个点。

2.4  峰高与峰面积定量

虽然峰面积定量在色谱中应用较多，对于一个性能良好、近似对称的峰来说，峰高测定精度同峰面积，但准确度更佳。对痕量分析，峰高往往是更合理的定量方法。

3，定量方法

3.1  峰面积归一法

完成一次运行并对色谱图中所有意义的峰进行积分后，使可计算出总的峰面积。任一峰面积百分比均可视为归一化的峰面积。峰面积归一化技术正确使用的前提是假设每一种组分的响应因子完全相同，这对UV检测几乎不可能。但整体特性检测器，如热导检测器（TCD）、示差折光（RID）或蒸发光散射（ELSD）检测器却对许多化合物确实有相似的响应。

3.2  外标校正法

确定未知样品浓度的最常用方法是用外标物质作出校正曲线，根据校正曲线图解或用响应因子数值计算求出其浓度值。实际工作中建议使用两个或多个浓度的标准溶液。标准品溶液浓度应与样品的期望浓度接近。测定未知样品浓度的第二种方法是采用响应因子。

该法主要的误差来源是进样的重现性，外标法欲得到好的定量结果，分离所有标样与样品必须保持色谱条件恒定。为确保定量准确，校正最好在样品基质中进行。

3.3  内标校正

另一种校正技术包括在校正溶液和样品溶液中加入内标物。内标能补偿由于仪器变化带来的进样量或浓度的改变。使用内标的主要原因之一在于样品有时需要繁杂的预处理或制备步骤。

适宜的内标物的要求包括：

（1）能与被测物及其它峰良好分开

（2）与被测物有相似的保留值（k）

（3）原样品中不应存在

（4）在样品制备步骤中与被测物性质极相似

（5）化学性质上不必与被测物相似

（6）可能到高纯度的商品

（7）稳定，不与样品、固定相、流动相发生反应

（8）与被测物具有相似的检测器响应

内标法的测定精度不如外标法，因为需测定两个峰，而非仅被测物一个峰，加大误差。此外，选择一种不干扰其它峰的化合物也增加方法建立的复杂性。

3.4  标准加入法

标准加入法用于痕量分析最多。该法中，将不同重量的被测物加到样品基质中，开始时在基质中即已含有未知浓度的被测物。

标准加入法的重点是添加被测物前的响应要足够大，以便提供适宜的S/N’比（＞10）；否则结果精度不好。

4，定量误差的来源

色谱中好准确度取决于：

（1）样品具有代表性

（2）谱峰重叠或干扰尽可能小

（3）好的峰形

（4）用纯标准品准确的校正

（5）适宜的数据处理方法

好的精密度取决于：

（1）样品制备技术

（2）仪器重现性，包括进样技术

（3）有较高的S/N’比

（4）好的峰形

（5）适宜的数据处理方法

（6）定量及校正方法

定量结果偏差可视为所有各步偏差的总和。色谱中误差的主要来源是取样及样品制备，色谱过程，信号处理或数据处理。

4.1  样品和样品处理

样品的性质是产生准确度和精密度误差的基本原因。色谱中的样品处理牵涉到制备进样溶液。简单称释的液体样品通常精度可好于0.5%。尽量减少所需转移及稀释的次数。样品应当用流动相或用比流动相弱的溶剂制备，以保证好的峰形。手工进样的误差一般为2%~3%。样品预处理往往是色谱方法精确度差的主要来源。

4.2  色谱过程的影响

色谱方法和相关的仪器操作是定量误差的又一来源。形状不好的峰（前展或拖尾）是定量不好的主要因素。用峰面积代替峰高能改善测定精度。应选择能提供卓越信噪比的检测器条件，以准确、精密定量。最后的结果受检测器基线稳定性、短期噪音或基线漂移以及检测器对被测化合物灵敏度的影响。

4.3  数据系统的影响

现代数据分析系统多数足以测定峰面积和峰高，但必须用合适的积分参数才能得到好的定量结果。其结果取决于：

（1）系统如何滤除或均化短期噪音

（2）每秒钟采集数据点的数量

（3）设定的数据采集参数

（4）计算机处理数据的计算方法

第七章  仪器选购的原则

1，实用性原则

2，最佳性价比原则

3，良好售后服务原则

4，发展的原则

市场上有各种各样的色谱仪器，各生产厂商几乎一两年就推出一种新产品。就性能和价格而言，差别是相当大的。一台国产的普通GC仪器，3万元人民币即可购得。而一台进口的高档仪器则要10万美元，甚至更多。对用户来说，选择余地当然很大。激烈的市场竞争也为用户提供了花最少的钱买到实用仪器的途径。那么，我们如何选购一台令人满意的仪器呢？这是一个相当复杂的问题，在这里我们只能提出几条原则性建议，供购买仪器时参考。

首先让我们简单讨论一下当代色谱仪器的某些发展趋势。总的说来，色谱仪器有两个明显的发展方向，一是多功能高档型，配置齐全，可用于各种色谱分析应用。如安捷伦公司的HP6890Ⅱ型GC、HP1200型HPLC、Waters公司的超高效液相色谱仪等仪器，这类仪器主要用于研究与开发。二是实用化中档型，针对绝大多数用户的实际情况，在满足常规分析要求的前提下，尽可能降低成本，如HP6850、HP4890等型号的GC。或者针对某一类具体应用（如天然气分析）设计专门化仪器。这类仪器主要用于常规分析。当然，还有一类仪器是为特殊用途设计的，如用于野外分析的便携式GC、用于航天飞行器的微型GC。

客户购买仪器考虑的通常会有四个因素：（1）性能是否满足需要？（2）价格是否合理？（3）产品质量是否可靠？（4）售后服务是否及时保障？

现在我们来讨论购买仪器的原则。

1，实用性原则。

所谓实用就是根据自己的分析需要，选择能满足自己分析要求的仪器。因为在市场经济条件下，应该考虑投入产出比，而不应一味追求性能最好、功能齐全。举例来说，如果是学校为学生开设基础GC实验，就不一定要购置齐全的仪器，那样反倒不利于学生掌握GC仪器的基本结构。而如果是大型企业生产线上使用的工艺监测色谱仪，就必须要求性能可靠、分析速度快，不能因为监测数据出不来而影响整个生产线的运行。实用性的另一方面是购买仪器时不必带用不着的、起码是近期用不着的零配件。比如石化行业作油品分析的实验室就不一定要配备电子俘获检测器（ECD），因为TCD和FID就可以满足绝大多数分析要求了，而当你需要的时候再买来配上即可，这样在经济上是合算的。我们不应像过去计划经济条件下那样，只要申请到一笔钱就尽量一次花完。

2，最佳性能价格比的原则。

也就是花最少的钱买到最好的性能。这一条说来容易，做起来就难，需要我们在购买仪器时多作市场调研，货比多家。还要根据自己的分析要求确定哪些性能是必须达到的，哪些性能是可以降低要求的。这样就可在与厂商销售人员“砍价”时做到心中有数。要注意有些销售人员把他的产品吹得天花乱坠（这当然无可厚非），但事实上并不尽然。有的用户在购买仪器前先拿特定的样品让各厂商测试，以比较其性能，这不失为一种聪明的做法。

3，良好售后服务的原则。

要记住：仪器越先进，越要求售后服务好，因为一般操作人员不可能去修理集成电路。有的公司开通了800免费咨询服务电话，有专门技术人员值班，回答用户的问题，随时帮助用户排除故障，深受用户欢迎。而也有的厂商售后服务较差，要么维修人员少，服务不及时，要么维修人员的水平有限。良好售后服务的另一方面是技术支持，即不仅培训仪器操作和维护，还为用户提供分析方法方面的技术咨询。这样的厂商自然受用户的欢迎。注意在签订仪器购买合同时，别忘了核实售后服务方面的条款。

4，发展的原则。

即今后增加仪器配件和升级的问题。现在很多仪器是积木式（或模块式）设计，第一次购买时不一定什么都买全，当今后需要时买来接上即可使用，不致由于技术的发展而使仪器过早被淘汰。还有软件的升级问题，这方面网络化是一个值得注意的发展趋势。如果仪器有网络功能，需要时可接在局域网或国际互联网上。今后这将是一个不得不考虑的问题，尤其是一些比较大的企业和大型实验室，网络化将是一个必然要解决的问题。

第二部分  气相色谱法的建立

第一章  前言

1，引言

2，那些样品可以作为分析对象

1，引言

气相色谱法是根据气-固、气-液、气-液-固之间的相平衡，借溶质分配系数的不同而进行分离的方法。建立相平衡的“界面”最好是无穷大，气相色谱法能满足在这个极大的表面上瞬间建立相平衡的条件。

由于一般用惰性气体作载气，故可认为溶质和载气分子之间基本上没有相互作用。为减少色谱柱中的纵向扩散，流动相最好用分子量大的载气。另外，还存在一个使理论塔板高度（H）最小的最佳线性流速。但气相色谱法在选择色谱柱时基本上可以忽略这些。研究固定相液体、载体表面、吸附剂以及溶质在液相中或固体表面上的分子间相互作用，才是选择色谱柱的必要事项。

2，那些样品可以作为分析对象

分析样品的物性（如沸点、官能团、反应性、溶解的溶剂系统等）与选择气相色谱的分离条件密切相关。

保留体积（Vg）与样品沸点（TB）之间的关系：

logVg≈−0.5−logM1−logγ+4.8TBT

式中：M1—液相的分子量，γ—溶质的活度系数（同系物溶质的γ基本相同，则保留体积的对数与TB成直线关系），T—色谱柱温。

（1）溶质之间沸点相差20℃时：容易用标准色谱柱分离；

（2）溶质之间沸点相差10℃时：若选择与溶质有相似极性的固定液，很容易分离；

（3）溶质之间沸点相差5℃时：用较长的色谱柱或用结构与溶质很类似的固定液；

（4）溶质之间沸点相差0~2℃时：当两者的沸点相近时，若每种溶质的官能团不同，选用与其中一种溶质的极性相近的固定液就容易进行分离。但对具有相同官能团的同系物要选择可以利用结构差异的固定相（如分离o-，m-，p-位取代苯可用FFAP/Carbopak C等气-液-固体系）；

（5）溶质沸点在-50℃以下：用强吸附剂作填料，而且柱温要置于低温；

（6）溶质沸点在-50~20℃：用吸附剂或以吸附剂为载体，且在担体上涂渍极性固定液的填料；

（7）溶质沸点在20~300℃：几乎所有的填料均可使用；

（8）溶质沸点在300℃以上：用高沸点固定液或根据情况将样品衍生化后再供分析用，或者用液相色谱法测定。

第二章  色谱分离条件选择的指标

1，柱效能（N）

2，选择性（α）

3，分离度（R）

1，柱效能

为了分离某一物质对，当相对保留值不变（固定液、柱温不变），而k值（固定液配比）变化时，k越小越是靠近非保留峰，则完全分离所需的塔板数越多。但扣除非保留峰后（tR-t0）算出的有效板数（neff）却保持不变，则分离情况也可保持不变。

2，选择性

所谓选择性就是固定液对于两个相邻组份的相对保留值，也就是某一难分离物质对校正保留值之比，以α表示。α代表固定液对难分离物质对的选择性保留作用，其数值越大，越容易分离。

3，分离度（R）

柱效能只说明色谱柱的效率高低，却反映不出难分离物质对的直接分离效果；而选择性则反映不出效率高低，故需用一综合性指标，即既能反映柱效能又能反映选择性的指标，作为色谱柱的总分离效能指标，这一指标就是分离度，分离度是反映色谱柱对相邻两组分直接分离效果的。而R值越大就意味着相邻两组份分离得越好。

R=14Nα−1αk1+k

第三章  初始操作条件的确定

1，确定初始操作条件

2，色谱柱形式的选择

3，分离条件优化

4，程序升温

1，确定初始操作条件

进样量要根据样品浓度、色谱柱容量和检测器灵敏度来确定。样品浓度不超过mg/ml时填充柱的进样量通常为1~5μL，而对于毛细管柱，若分流比为50：1时，进样量一般不超过2μL。如果这样的进样量不能满足检测灵敏度的要求，可考虑加大进样量，但以不超载为限。进样口温度主要由样品的沸点范围决定，还要考虑色谱柱的使用温度。即首先要保证待测样品全部气化，其次要保证气化的样品组分能够全部流出色谱柱，而不会在柱中冷凝。原则上讲，进样口温度高一些有利，一般要接近样品中沸点最高的组分的沸点，但要低于易分解组分的分解温度，常用的条件是250~350℃。实际操作中，进样口温度可在一定范围内设定，只要保证样品完全汽化即可，而不必进行很精确的优化。注意，当样品中某些组分会在高温下分解时，就应适当降低汽化温度。必要时可采用冷柱上进样或程序升温汽化（PTV）进样技术。

色谱柱温度的确定主要由样品的复杂程度和汽化温度决定。原则是既要保证待测物的完全分离，又要保证所有组分能流出色谱柱，且分析时间越短越好。组成简单的样品最好用恒温分析，这样分析周期会短一些。特别是用填充柱时，恒温分析时色谱图的基线要经程序升温时稳定得多。对于组成复杂的样品，常需要用程序升温分离，因为在恒温条件下，如果柱温较低，则低沸点组分分离得好，而高沸点组分的流出时间会太长，造成峰展宽，甚至滞留在色谱柱中造成柱污染；反之，当柱温太高时，低沸点组分又难以分离。

毛细管柱的一个最大优点就是可在较宽的温度范围内操作，这样既保证了待测组分的良好分离，又能实现尽可能短的分析时间。一般来讲，色谱柱的初始温度应接近样品中最轻组分的沸点，而最终温度则取决于最重组分的沸点。升温速率则要依样品的复杂程度而定。建议毛细管柱的尝试温度条件设置为：

OV-1（SE-30）或SE-54柱：从50℃到280℃，升温速率10℃/min；

OV-17（OV-1701）柱：从60℃到260℃，升温速率8℃/min；

PEG-20M柱：从60℃到200℃，升温速率8℃/min。

检测器的温度是指检测器加热块温度，检测器温度的设置原则是保证流出色谱柱的组分不会冷凝同时满足检测器灵敏度的要求。大部分检测器的灵敏度受温度影响不大，故检测器温度可参照色谱柱的最高温度设定，而不必精确优化。

载气流速的确定相对容易一些，开始可按照比最佳流速（氮气约为20cm/s，氦气约为25 cm/s，氢气约为30 cm/s）高10%来设定。然后再根据分离情况进行调节。原则是既保证待测物的完全分离，又要保证尽可能短的分析时间。用填充柱时，载气流速一般设为30ml/min。空气，300~400 ml/min；氢气30~40 ml/min；氮气（尾吹气）30~40 ml/min。

2，色谱柱形式的选择

当欲测组分之间的相互分离系数很小时，即使对各种操作条件加以探讨，为使它们完全分离仍必须采用理论塔板数（N）大的色谱柱。理论塔板数N按一般填充柱≤微填充柱≤填充毛细管柱≤空心毛细管柱的顺序增加。由于N不同，有时色谱图也不相同。

3，分离条件优化

事实上，当样品和仪器配置确定之后，一个色谱技术人员最经常的工作除了更换色谱柱外，就是改变色谱柱温和载气流速，以期达到最优化的分离。柱温对分离结果的影响要比载气的影响大。简单地说，分离条件的优化目的就是要在最短的分析时间内达到符合要求的分离结果。

参数基本可分为三部分，一是导致峰展宽的动力学因素，即与H、N、u有关的参数；二是与热力学有关的参数，即α，三是与流动相和固定相性质有关的参数k。分离条件的优化就是设法调节有关参数，以便在尽可能短的分析时间内获得满意的分离结果。

（1）改变N和H

这两个参数首先与柱长L有关，L增大时，N就成比例地增加，但分析时间也增加。理想的方法是在不增加柱长的条件下减小H以达到增加N的目的。可采取的措施有采用接近uopt的载气流速，采用小内径的色谱柱，如果是填充柱就采用较小的填料粒度。

（2）改变k

改变k是提高分离度R的最容易的方法。k在一定范围内增加可有效地提高分离度，但当k大于5时R的变化就很小了，反而使保留时间迅速增加。所以，GC分析中k值最好控制在2~5之间，一般要求不超过10，否则会大大延长分析时间。改变k的最简单的方法是改变柱温，降低柱温可明显地提高k。此外，降低载气流速也是提高k的常用方法。

（3）改变α

在流动相和固定相一定时，α只与柱温有关。当两个组分的α接近1时，改变H和k都难以在可接受的时间内实现完全分离。此时，应在保持k值为2~10之间的前提下，设法改变α。

按由易到难顺序排列的几个改变α的方法有：

A，改变柱温；

B，改变固定相，即更换色谱柱；

C，利用化学作用，如通过衍生化反应改变待测物的结构。

4，程序升温

程序升温可使待测物在适当的温度下流出，以保证每个组分有合适的k值，同时改善分离度，因此是GC分离复杂混合物的有效方法。

第四章  填充柱的选择要点

1，固定液的选择

2，载体的选择

3，色谱柱的选择

4，载气及其流速的选择

5，柱温的选择

6，气化温度的选择

1，固定液的选择

选择固定液无严格规律可循。一般是凭经验规则，或根据文献，或利用麦克雷诺（McReynolds）常数表来选择固定液，然后将样品注入初步选定的柱子，根据样品分离结果，再决定是否更换固定液。

事实上同一样品也可用不同固定液加以分离，“相似相溶”规律必须遵循，分子间的相互作用力（定向力、色散力、诱导力、氢键力。这些分子间作用力的强弱取决于作为分析对象的固定液-溶质体系，大致顺序是氢键≥色散力、偶极间力、诱导力。）必须考虑。

在初步选择固定液之前，对样品的各种性质应尽可能多的了解。

1.1  固定液的选择

（1）已知样品固定液的选择

A，对于非极性样品，应首先考虑选用非极性固定液。在非极性固定液上，不论样品是非极性或极性，保留作用都是色散力造成的。无特殊选择性，组分基本按沸点顺序分离。如果是烃与非烃混合物，则同沸点的极性物质先流出。

B，对于中等极性样品，应首先选用中等极性固定液。组分与固定液分子间的作用力为色散力和诱导力，基本上按沸点顺序分离，但对沸点相同的极性和非极性组分，则诱导力起主要作用，非极性组分先流出。

C，对于强极性样品，应选用强极性固定液，组分与固定液分子间的作用力主要为定向力，诱导力和色散力处于次要地位，则样品组分主要按极性顺序分离。对于极性和非极性混合物，则非极性组分首先流出，而且固定液极性越强，则非极性组分出峰越快，极性组分保留时间越长。

D，对于兼有酸性或碱性的极性样品，应选用带有酸性或碱性基团的高分子多孔小球，大致按分子量大小顺序分离。还可选用强极性固定液，加入小量酸性或碱性填充剂，以克服载体的拖尾效应。

E，对于能形成氢键的样品，就选用氢键型固定液，按形成的氢键能力大小顺序分离。

F，对于含有异构体的样品，主要是芳香性异构体样品，可选用特殊保留作用的有机皂土或液晶做固定液。则对位异构体往往出峰较晚。

（2）未知样品固定液的选择

固定液的选择要和定性分离结合起来。选择的指标只能由分离峰数目的多少，峰形以及主要（含量多的）组分分离的好坏来评价。

A，用高效能毛细管柱进行初分离。毛细管柱具有很高的分离效能，一般未知样品大都可以分离开。

B，按指定固定液进行选择

12种指定固定液是角鲨烷（SQ）、甲基硅油或甲基硅橡胶（SE-30，OV-101）、苯基（10%）甲基聚硅氧烷（OV-3）、苯基（20%）甲基聚硅氧烷（OV-7）、苯基（50%）甲基聚硅氧烷（OV-17）、苯基（60%）甲基聚硅氧烷（OV-22）、三氟丙基（50%）甲基聚硅氧烷（QF-1，OV-210）、β-氰乙基（25%）甲基聚硅氧烷（XE-60）、聚乙二醇-20000（PEG-20M）、己二酸二乙二醇酯（DEGA）、丁二酸二乙二醇酯（DEGS）、1,2,3-三(2-氰乙氧基)丙烷（TCEP）。

在这些指定固定液中，半数以上为有机硅固定液。这是因其极性可由取代基百分数来调节，热稳定性好，使用温度范围宽（-50~350℃）对各种组分皆有良好的分离能力。其中有五种称为最常使用固定液：SE-30，OV-17，QF-1，PEG-20M，DEGS，它们的性能稳定，极性间距均匀，应用面广，是一类最佳固定液。

（3）利用混合固定液

可以用混合固定液调节被分离物质的保留值，以达到适宜的选择性。对许多常规固定液来说，它们的保留性能具有“线性加和性”。

1.2  固定液配比的选择

固定液配比的选择取决于样品的性质（沸点、极性），固定液、载体的性质以及柱温等一系列因素。

固定液的涂渍量有：10~30%，5~0.5%和＜0.5%三种。固定液的厚度与载体的表面积有关。固定液的涂渍量减少时，保留时间缩短。一般而言，即使在低固定液相时色谱柱的理论塔板数也不改变，所以快速分析最好用低固定液相色谱柱。

一般来说，载体的表面积越大，固定液的含量可以越高。反之表面积越小，固定液含量应越低。近年来多采用低配比固定液柱，一般在10%以下。从速率理论可知，固定液配比主要影响传质项，即分配比和液膜厚度，降低固定液的配比，可以降低液膜厚度，减少液相传质阻力，提高柱效。但固定液含量过低，以至敷盖不了载体表面，也会由于载体吸附效应而使柱效降低。

2，载体的选择

载体的选择对色谱柱性能有很大影响。即：（1）决定柱效率（理论塔板数N直接与载体的表面积有关，表面积越大N越大）；（2）样品吸附在载体上会产生拖尾峰或前延峰。如样品和载体之间产生氢键会引起色谱峰拖尾。

气相色谱法的载体有：硅藻土微粒；对苯二甲酸微粒（185℃）；特氟隆树脂微粒（210℃），此外还有硅胶、活性氧化铝等吸附剂。

理想的载体条件：（1）单位体积的填料要有足够的表面积；（2）表面是惰性的；（3）装柱时载体不破碎；（4）有耐热性。

2.1  载体的选择原则

（1）生物类制品、药品等，它们一般属于高沸点、强极性物质，经常采用玻璃微珠担体，也可采用质量好的经酸洗的白色担体。

（2）高沸点的化工产品，如高碳醇、芳香羧酸酯，固定液涂渍量一般低于5%，经常采用白色担体或灰色担体。

（3）强腐蚀性物质，如SO2等，可选用特氟隆担体。

（4）含水有机物的分析，要求测定其中水的含量，可采用经硅烷化处理后的担体或高分子多孔小球（GDX）担体。

（5）一般常规的非极性或弱极性物质，如烃类、芳烃、卤代烃的分析，经常以采用红色担体为好。

2.2  载体粒度的选择

理论塔板高度（H）和载体的粒径（dp）成比例，所以减小dp可以得到尖峰。

载体颗粒减小，柱效将线性增加。但粒度过细会使柱压差过大，使柱子填充不均匀，使柱效和分析速度降低，给操作也带来不便。通常填充柱的载体直径约为柱径的1/20~1/25左右，即当柱子较长时用60~80目（125~250微米），较短时用80~100目。

2.3  载体的前处理

前处理方法有：酸碱洗涤；硅烷化处理；涂渍极性液相；KOH处理；H3PO4处理等。表面处理最重要的方法是酸处理法。这种酸处理方法能除去硅藻土表面的铁、镁、钠等金属物质。

3，色谱柱的选择

3.1  色谱柱的材质

有玻璃、镍、不锈钢和聚四氟乙烯塑料、石英等。有极性的样品或不稳定的样品必须用玻璃柱。不锈钢柱宜用于比较稳定的样品或需进样量大才能分析的样品。

一般柱形随仪器而定不容选择，有U形、W形、螺旋形。螺旋管的直径应比柱大15~25倍，否则会影响分离。

3.2  色谱柱的内径

板高与柱半径平方成正比。原因是粗内径的色谱柱在填充固定相时，粗颗粒的固定相易集中于管壁附近，而细颗粒的易集中于管柱中心，致使柱截面上形成粒度梯度，即固定液分布不均匀造成柱效下降。而细内径色谱柱易填充均匀，因而柱效高。填充柱多用直径2~3mm的色谱柱，而微填充柱则使用内径1mm左右的色谱柱。

3.3  柱长的选择

选用多长的色谱柱，主要依据固定液对难分离物质对的选择性。一般多用1~3米的填充柱。

4，载气及其流速的选择

4.1  载气的选择

首先要适应所用检测器的特点，其次要考虑载气对柱效和分析速度的影响。在快速色谱分析中，多采用H2、He作载气。

4.2  载气线速的选择

对于难分离物质对，一般选用最佳线速，以N2作载气，其最佳线速在7~10厘米/秒；H2，10~12厘米/秒，此时柱效最高。另外，载气线速与保留时间的倒数成直线关系。

4.3  载气流速对检测器响应值的影响

对浓度型检测器来说，当进样量一定时，峰高基本上与流速无关，而峰面积与流速成反比；相反，对质量型检测器来说，峰高正比于载气流速，而峰面积与流速无关。

5，柱温的选择

基本原则是在保证组份充分分离前提下，尽量缩短分析时间。一般温度降低30℃，保留时间将增加一倍，温度降低分离效果好。

选择柱温的根据是混合物的沸点范围、固定液的配比和检测器的灵敏度。

5.1  柱温和固定液配比、保留值间的关系

当保留值保持不变，则降低固定液含量，就可以降低柱温。降低柱温又使色谱柱选择性α增大，而α增大则达到一定分离度所需塔板数降低，从而有利于难分离物质对的分离。

降低固定液含量可以降低柱温的另一个优点是，对于高沸点试样，可以在较低柱温下分析，这就使可供选用的高温固定液的数目增加了，色谱柱的稳定性也由于柱温的降低而增加。但是固定液含量过低，柱温过低，易引起色谱峰的前伸或拖尾。

5.2  柱温和柱效、分析时间的关系

提高柱温有利于提高柱效能。柱温倒数与保留值的对数成线性关系，因此升高柱温可缩短分析时间。

5.3  柱温和试样沸点间的关系

柱温和试样沸点间的关系，主要依据固定液的最低最高温度极限，和色谱仪的温度使用范围。可通过固定液含量来调节柱温的高低。

对于高沸点混合物（沸点300~400℃），可用低固定液含量1~3%的色谱柱，在200~250℃柱温下分析。

对于沸点不太高的混合物（沸点200~300℃），固定液含量5~10%，在150~200℃柱温下分析。

对于沸点在100~200℃的混合物，柱温可选在其平均沸点2/3左右，固定液含量10~15%。

对于气体、气态烃等低沸点混合物，固定液一般在15~25%之间。

6，气化温度的选择

气化温度取决于试样的挥发性、沸点范围、稳定性、进样量等许多因素。气化温度一般选在试样的沸点或稍高于其沸点，以保证快速、完全气化。

检查气化室温度选择的是否恰当的方法是再升高气化温度，如果柱效和峰形有所改进，则温度太低，如果保留时间，峰面积，峰形激烈变化，则温度太高，分解已经出现。

因色谱是一个无限稀释的体系，极微量试样可以瞬间汽化。故对一般分析色谱，气化温度比柱温高10~50℃左右即可。

第五章  毛细管柱的选择

1，固定相

2，内径

3，膜厚

4，长度

1，固定相

（1）相似相溶原理，选用非极性的固定相分析非极性化合物。

（2）如果化合物可以用不同极性的固定相分析，首选最小极性的固定相。

（3）非极性的固定相的使用寿命大于极性固定相。

（4）最通用的固定相是SE-30和SE-54。

（5）对于偶极或氢键化合物，选用含腈基或聚乙二醇的固定相。

（6）轻烃或永久气体，选用PLOT柱。

（7）应用范围最广的五种固定相：SE-30，SE-54，OV-1701，OV-17和PEG-20M，能满足90%以上的分析应用。

一般的，尽可能避免使用污染特殊检测器的固定相，例如：腈基对于NPD，含氟固定相对于ECD。但如果厂商特别说明，比如OV-1701（含腈基）和DM-200（含氟），则可以应用于ECD、NPD、MSD等高灵敏度检测器。

2，内径

目前毛细管柱内径有三种：0.25mm，0.32mm，0.53mm，其目的各不相同。

0.25mm                   0.32mm                    0.53mm

分流进样               分流/不分流进样              替代填充柱

GC/MS应用               柱上进样                 可用于标准TCD

较高柱效              能承受较大体积进样            痕量分析

内径增大意味着需要更多的固定相，即使膜厚相同，也有较大的样品容量，同时也意味着降低了分离能力且流失较大。小口径柱为复杂样品提供了所需的分离，但通常因为柱容量低需要分流进样。如果分离度的降低能够接受的话，大口径柱可以避免这一点。当样品容量是主要的考虑因素时，如气体、强挥发性样品、吹扫和捕集或顶空进样，大内径柱甚至PLOT柱可能比较合适。

同时要考虑仪器的限制和要求。一个装配了填充柱的进样口可以用大口径毛细管柱（0.53mm内径），但不能用小口内径柱。专用于毛细管柱的进样口一般可以用于所有内径范围的毛细管柱。直接联用的GC/MS和MSD需要小口径柱，因为真空泵不能处理大口径柱的大流量。确实查明你的整个系统看看适合那些柱内径的选择。

3，膜厚

（1）标准膜厚：最广泛的应用。

（2）薄液膜用于高沸点化合物：石化，甘油三酯，甾体等。

（3）厚液膜用于挥发性化合物：气体，低沸点溶剂。

一般说来，薄膜比厚膜洗脱组分快、峰分离好、温度低，这表明它们适用于高沸点化合物、组分密集化合物或热敏化合物。

标准膜厚为0.25到0.5μm，对于流出达300℃的大多数样品（包括蜡、甘油三脂、甾族化合物）来说分析很好。对于更高的洗脱温度，可以用0.1μm的液膜。厚膜对于低沸点化合物有利，对于流出温度在100℃~200℃之间的物质，用1-1.5μm的液膜效果较好。超厚膜（3-5μm）用于分析气体、溶剂和可吹扫出来的物质，以增加样品组分与固定相的相互作用。

另一个选择厚膜的原因，是为了用大口径柱时与小口径柱保持相同分离度和保留时间。由于这个原因，大口径柱都只有厚膜。厚膜意味着柱里有更多物质，从而流失更多，温度极限必然随膜厚度增加而下降。

4，长度

（1）25~30m：标准柱长，满足绝大多数应用。

（2）10~15m：通常十个组分以下简单样品的快速分析。

（3）50m以上：复杂化合物分析。

一般情况，15m柱用于快速筛选，简单混合物或分子量极高的化合物。30m柱是最普遍的柱长，超长柱（50、60或105m）用于非常复杂的样品。柱长度在柱性能上不是一个重要参数。例如，加倍柱长，恒温条件下，分析时间则加倍，但峰分辨率仅增大约40%。如果分离效果只是比较好，但不是特别好时，有比增加柱长度更好的办法来改进分析结果，考虑更薄的膜，优化载气流量或用程序升温。

分析强极性的组分时，如果样品与柱材质接触，那么峰会严重拖尾。较厚的膜、相对短的柱比较有利，由于较少的柱材和较厚的固定液，掩盖并屏蔽活性表面从而减少相互作用的机会。

第六章  检测器操作条件的选择

1，TCD操作条件的选择

2，FID操作条件对分离度（R）值的影响

1，TCD操作条件的选择

（1）  桥电流

热导池的灵敏度和桥电流的三次方成正比。增加桥电流可以迅速提高灵敏度，但电流过高噪音加大，基线不稳，数据精度降低，而且热丝易氧化、烧坏。当用He作载气时，热丝的最大桥电流为240mA。用N2作载气时，一般控制在120mA以下。一般说来电流的上限随池体温度升高而降低。

（2）  载气

从提高热导池检测器的灵敏度考虑，应选择热导系数大的气体，如H2和He作载气，就能得到较大的响应。而重载气如N2，因热导系数与被测组分相近，其结果使热导检测器灵敏度大幅度下降。

热丝型检测器池体积较大，一般在0.5~1mL之间，为保证足够的柱效和响应速度，流速必须大于池体积20倍，即流速要大于20mL/min。

（3）  池体温度（检测器温度）

热导池检测器对温度变化十分敏感，所以要很好地控温，最好控制在±0.05℃以内。随着检测器温度的升高，灵敏度将降低。

一般说来，检测器的温度要选在略高于柱温，以防止样品冷凝在检测器中。

检测室温度，对于恒温操作，一般选在与柱温相同或略高于柱温；对于程序升温操作，一般选在其最高柱温下，这样即使柱温程序改变，而检测器温度则可保持不变。

2，FID操作条件对分离度（R）值的影响

（1）  H2流速对R值的影响

当载气流速固定时，随着H2流速的增加，R值将逐渐增至最大值，然后逐渐降低，即有一个最佳流速。当H2流速比最佳值相差±5mL/min时，对R值的影响少于5%。

（2）  载气及其流速对R值的影响

氢火焰离子化检测器对N2、Ar、He、H2、CO2都不敏感，所以这些气体都可用作载气。但在控制条件下，用N2作载气可以获得最佳的性能，即R值最大。

当载气从20~100mL/min变化时，对峰面积无影响。

（3）  空气流速对R值的影响

开始向氢火焰中供给小量空气，则R值将随空气流速成的增大而增大，达到某一点后（一般在250~400mL/min），R值将稳定，再增加空气量R值也不变化。

当H2、N2流速一定时，基流随空气流速增加而增加，这样就可增加空气流速至基流不变，再过量50mL/min就足够了。一般情况下，H2：N2流速=1：1左右，空气流量应大于氢气流量约5~10倍。

（4）  检测室温度对R值的影响

一般说来，检测室温度增加，氢火焰离子化检测器的灵敏度和噪音都有增加，但不明显。故一般控制检测室比最高柱温高50℃即可。但至少在100℃以上，以防止水蒸气冷凝。

第七章  程序升温操作条件的选择

1，程序升温操作条件的选择

2，基线漂移：是柱子流失还是系统污染？

1，程序升温操作条件的选择

程序升温操作条件主要包括：升温方式、起始温度、终止温度、加热速度、载气流速、柱长等。

（1）升温方式

采用何种升温方式，主要由样品的性质和具体条件所决定。通常对于沸点均匀分布的样品，如同系物多采用单级线性升温；对于沸点间隔较大性质不同的样品，可采用多级非线性升温。

（2）柱长

柱长选择的根据是分离度和分析速度，一般增加柱长能增加分离能力。对于填充柱以1~3米为宜。

（3）起始温度

在程序升温色谱中起始温度或初温（T0）的选择，主要根据样品中最低沸点组分的沸点，这与恒温色谱分析低沸点组分很相似，对于填充柱初温大约选在最低沸点组分的沸点左右。至于初温的高低对高沸物的分离，是没有影响的。

（4）加热速度

加热速度的选择要兼顾分离度和分析速度。在较低的加热速度下，分离度增大，但高沸物分析时间太长，且色谱峰变得很宽。在较高的加热速度下，虽然可以缩短分析时间，但柱效及分离度都降低。对于填充柱，内径3~6毫米，长2~3米色谱柱，其加热速度3~8℃/分为宜，对于毛细管柱0.5~2℃/分。

（5）载气流速

程序升温色谱中，载气流速的大小对分析时间和柱效影响较少，不很重要，故一般选在等于或高于恒温色谱中的最佳线速或最佳流速。载气必须用稳流阀严格控制，使其在升温过程中流速恒定。

（6）终止温度

由固定液的最高允许温度和高沸点组分的保留温度（实为沸点）所决定。在填充柱上终温常选在高沸物沸点左右。但当固定液上限温度低于高沸物沸点时，终温就由固定液上限温度所决定，此时就需要在终止温度下继续恒温冲洗出高沸点组分。

2，基线漂移：是柱子流失还是系统污染？

在GC中使用程序升温时常常会出现基线漂移的现象，这种现象通常有以下几个原因：柱子流失、进样垫流失、进样器或检测器污染、气体流速的变化。

如果使用高灵敏度检测器，即便是微弱的柱流失或系统污染都可能带来显著的基线漂移现象。

为了提高定性和定量分析的可靠性，应尽可能的降低或消除基线漂移。

如何来确定是柱子流失还是系统污染带来的基线漂移呢？最简单的方法就是把柱子从色谱仪上取下，堵住检测器的入口，再观察在程序升温时基线的漂移情况。如果基线不稳，请参考“如何降低检测器的污染”；如果基线是稳定的，用一小段熔融石英管把进样器和检测器连接起来，走一个升温程序，观察基线漂移情况，此时反映的是进样器的污染情况，如果基线不稳，请参考“如何降低进样器的污染”；如果基线稳定，把柱子重新装上，走同样的升温程序，来确定是不是柱子流失带来的基线漂移。

（1）如何降低样品和进样器带来的基线漂移？

柱子上如果有高分子量不挥发性物质残留，那么在程序升温时就容易产生基线漂移，因为这些物质的保留较强，在柱子中移动缓慢，常常采用重新老化的方法将这种强保留组分从柱子上赶出，但这种方法增加了固定液氧化的可能性；此外，还可以使用溶剂冲洗的方法（冲洗之前请阅读柱子的使用注意事项）；也可以选用保护柱消除柱子污染于未然。如果是进样器被污染造成基线漂移，可以通过更换进样垫、衬管和密封圈来解决，同时用溶剂冲洗进样口，维护完毕之后，用一段熔融石英管将进样器和检测器连接起来，进一针空样，以确认进样器已经干净。

（2）如何降低检测器带来的基线漂移？

由检测器带来的基线漂移通常是由补偿气或者燃气当中少量的烃类物质引起的，使用高纯气体净化器处理补偿气或者燃气可以减少这种基线漂移；使用高纯气体发生器可以改善FID的基线稳定性；正确的检测器维护，包括定期的清洗，都可以减少这种漂移。

（3）如何降低柱子流失带来的基线漂移？

在使用新柱之前，按照以下方法老化可以使柱流失降到最低，用高于实验操作温度20℃或者用柱子的最高操作温度（使用两者中较低者）来老化，长时间低温老化相对于短时间高温老化有利于降低柱子的流失，如果在载气当中含有少量的氧气或者水分或者气体管路漏气，在高温条件下，固定液就容易被氧化，必须使用高纯载气老化数小时，才有可能使基线趋于水平，这种对固定液的破坏是无法弥补的，所以如果有氧气连续通过柱子，即便是再老化之后基线将再也无法降到最低水平。因此，在实验过程中，应在气体管路当中使用高质量的氧气/水分过滤器，同时用高质量的电子检漏仪严格检漏。

第三部分  液相色谱法的建立

第一章  结论

1，引言

2，开始前应知道

3，样品的预处理与检测

4，建立分离

5，完善HPLC方法

1，引言

HPLC方法建立的步骤：

（1）有关样品的情况，明确分离目的

（2）是否需要特殊的HPLC步骤、样品预处理等？

（3）选择检测器和检测器设置

（4）选择液相色谱法；进行预实验；估计最佳分离条件

（5）优化分离条件

（6）检查出现的问题或所需的特殊步骤

（7）定性方法；定量校正

（8）论证方法使之进入常规实验室

2，开始前应知道

2.1  样品的性质

包括：所含化合物的数目；化合物的化学结构（官能团）；化合物的分子量；化合物的pKa值；化合物的UV光谱图；化合物在样品中的浓度范围；样品的溶解度等。

两种模式：

（1）理论型：依据样品的“化学性质”选择最佳初始条件；

（2）经验型：直接开始色谱分离，而对样品的性质不大注意。

2.2  分离的目的

（1）主要目的是定量分析？一种物质的检出？未知样品组分的确认？

（2）是否有必要解析出样品的所有成分？

（3）如要求定量分析，准确度与精密度需多大？样品的主要成分的精密度通常能达到±1~2%

（4）该方法应设计多少种不同的样品基质？

（5）一次将分析多少样品？当一次分析的样品数超过10个时，运行时间一般应控制在20min以内

（6）即将使用该方法的实验室中，有哪些HPLC设备？实验人员操作技能如何？色谱柱能否恒温？HPLC系统能否做梯度洗脱？

3，样品的预处理与检测

（1）可直接进样的溶液

（2）需稀释、pH缓冲、加入内标或其它定容操作的样品。（当样品溶剂成分接近流动相时，一般不会产生基线波动等问题）

（3）必须首先溶解或提取处理的固体

（4）样品需预处理以除去干扰物和/或保护色谱柱或仪器不受损害

检测器：首选可变波长紫外（UV）检测器。

4，建立分离方法

4.1  选择HPLC分离模式与起始条件

样品：一般样品：小分子（分子量小于2000）可分为中性样品和离子样品（酸、碱、两性化合物和有机盐类）

特殊样品：大分子、无机离子、对映体、生物样品、蛋白质、肽类等

首次HPLC分离的较好实验条件

| 分离条件 | 较好的首要选择 |
| --- | --- |
| 色谱柱 |  |
| 尺寸（长度，内径） | 15×0.46cm |
| 粒度 | 5μm |
| 固定相 | C8或C18 |
| 流动相 |  |
| 溶剂A和B | 缓冲液—乙腈 |
| %B | 80~100% |
| 缓冲液（化合物、pH、浓度） | 25mM磷酸钾，2.0＜pH＜3.0 |
| 添加剂（如胺改性剂、离子对试剂） | 开始时不用 |
| 流速 | 1.0~2.0mL/min |
| 温度 | 35~45℃ |
| 样品大小 |  |
| 体积 | ＜25μL |
| 重量 | ＜100μg |

主要HPLC方法的特性

| 方法/特点/色谱柱 | 何时应该使用该方法？ |
| --- | --- |
| 反相HPLC |  |
| 流动相：水-有机溶剂 色谱柱：C18（ODS）、C8、苯 基、三甲基硅烷（TMS）、氰基 | 能溶于水-有机混合物的大多数样品，尤其是中性或非离子化合物的首选 |
| 离子对HPLC |  |
| 流动相：水-有机溶剂，控制pH 的缓冲液和离子对试剂 色谱柱：C18、C8、氰基 | 离子或可电离的化合物，尤其是碱或阳离子样品的良好选择 |
| 正相HPLC |  |
| 流动相：有机溶剂混合物 色谱柱：氰基、二醇基、氨基、 硅胶 | 当反相或离子对HPLC无效时的第二个良好选择；不溶于水-有机混合物的亲脂样品的首选 |

4.2  开始方法建立

用上表的起始条件，在首次进样之前，唯一需做的选择是流动相中的有机调节剂比例（%B）。通常不推荐用中等强度的流动相开始方法建立。更好的选择是先用非常强的流动相（如80-100%B），然后按需要降低%B。

另一种有别于起始等度分离的方法是梯度洗脱。其优点：（1）确定最好的方法是用等度还是梯度洗脱；（2）估计出下一次实验（等度）的最佳溶剂强度。

4.3  改善分离

HPLC方法建立的目标

目标                   评论

分离度                 精密和普适性好的定量分析要求Rs＞1.5

分离时间               ＜5~10min时日常工作较理想

定量                   含量测定：≤2%；要求不高的分析：≤5%；痕量分析：≤15%

压力                   （如果为新柱）＜150bar最好，＜200bar通常是基本的要求

峰高                   大信噪比的窄峰最好

溶剂消耗               每次运行少用流动相最好

4.4  可重现的分离

在方法建立过程中改变实验条件(流动相、色谱柱、温度)时，必须经过足够长的时间使色谱柱在新流动相和温度下达到平衡。通常以10~20倍柱体积的新流动相冲洗色谱柱后，色谱柱可达到平衡。

检验：当前后两次重复实验的保留时间恒定后可认为已经达到柱平衡。如果未平衡好而进行实验则有可能得到错误的结果。

5，完善HPLC方法

5.1  定量与方法论证

进行全面论证通常需通过简略检查方法的专属性、线性、准确性、回收率、灵敏度等而实施。

5.2  解决出现的问题

方法建立和论证期间可能出现的问题

问题               评论

塔板数低           色谱柱选择不对，二次保留、峰形不好的影响

色谱柱易变性       色谱柱选择不对，二次保留的影响

色谱柱寿命短       色谱柱选择不对，样品需预处理

保留时间变化       色谱柱平衡不够，样品需预处理，键合相流失

定量精度差         需更好地校正，找出误差的来源

出现新的干扰峰     初始分离不够或初始样品无代表性

5.3  方法的普适性

普适性好的方法是指能容忍实验条件的微小变化、一般色谱工作者容易掌握、应用时也不必使用同一HPLC系统的方法，可移交他人使用。

第二章  分离的基础

1，分离度：总论

2，分离度与分离条件的关系

3，选择性对分离度的影响

4，色谱柱理论塔板数对分离度的影响

5，进样量的影响

1，分离度：总论

Rs=2(t2−t1)W1+W2

分离度Rs等于两峰中心之间的距离除以平均峰宽。

1.1  分离度的测量

测量分离度有三种方法：（1）按上式计算；（2）与标准分离曲线相比较；（3）按两谱峰之间的峰谷计算。

1.2  最小分离度

基线分离相当于大小类似的两谱峰的Rs＞1.5。当在以下两种情况时，（1）相邻谱峰大小相差较大；（2）长时间使用，HPLC方法通常会性能下降。则Rs=2.0或更大应为方法建立的理想目标。不过，过度分离则意味着运行时间比所希望的要长。

2，分离度与分离条件的关系

Rs=14Nα−1αk1+k

（柱效）（选择性）（保留值）

当改变条件使k变小（流出快）时，分离度通常下降；k变大时，分离度通常可以得到改善。如果增大α，两谱峰分开也加大，因而Rs值提高显着。增加柱效N，谱峰变窄，分离更好，但在色谱图中的相对位置不变。

决定参数k和α的因素包括能影响样品保留值或样品在流动相与柱填料之间平衡分配的各种条件：（1）流动相的组成；（2）色谱柱的特征；（3）温度。

在方法建立中，最好先改变那些能优化k和α值的条件，然后改变色谱柱条件。

调整溶剂强度的目的是将所有谱峰定位于约0.5~20的k范围内（当k＞0.5时，早期流出的杂质峰与被测物峰重叠的可能性也会减小；k＜20时，可避免最末峰过度展宽，以及运行时间太长）。对于反相色谱来说，增大%B，则k变小；降低%B，k变大。

3，选择性对分离度的影响

改变流动相、更换色谱柱填料的类型、或改变温度均能改变α。

3.1  改变流动相

反相HPLC中，能用于改变选择性（α）的流动相（从实验1改为实验2）变化

条件                           实验1                    实验2

改变%B（所有）                40%ACN                  45%ACN

改变有机溶剂（所有）           40%ACN                  50%MeOH

混合有机溶剂（所有）           40%ACN                20%ACN + 25%MeOH

改变pH值（离子）               pH2.5                     pH3.5

改变离子对试剂浓度（离子）      无试剂                   25mM辛烷磺酸盐

改变缓冲液或缓冲液浓度（离子）25mM枸橼酸缓冲液         50mM醋酸缓冲液

改变添加剂浓度（离子）         无添加剂                  10mM三乙胺

加络合试剂（特殊）             无试剂                    10mM硝酸银

3.2  更换色谱柱

更换色谱柱必然使选择性发生突变。所以只有在试图改变流动相无效后才考虑更换色谱柱。

3.3  改变温度

柱温增加1℃，保留值（k）通常能减小1~2%。

4，色谱柱理论塔板数对分离度的影响

N=5.54(tRW12)2

提高色谱柱理论塔板数的因素包括：（1）色谱柱填充良好；（2）色谱柱较长；（3）流速较低；（4）柱填料的微粒较小；（5）流动相的粘度低，温度高；（6）样品分子小；（7）柱外效应小。

5，进样量的影响

对于一般的进样量范围，如用0.4~0.5cm ID的色谱柱，＜25μL与＜10μg。随着进样量的增加，最终会使谱峰展宽，塔板数N下降，样品分离度变差。这称为柱超载，分为体积超载和样品质量超载。

第三章  检测灵敏度与选择性

1，引言

2，UV检测

3，其它HPLC检测器

1，引言

大多数情况下，HPLC方法建立使用紫外（UV）检测器（包括可变波长紫外检测器、二极管阵列检测器）。对下列情况，可以考虑选用其它种类的检测器：样品的UV吸收值很小或无吸收；被测物的浓度太低，无法进行紫外检测；样品干扰严重；需要结构定性的信息等。

检测器种类与操作在灵敏度、选择性与基线噪音三个方面影响样品组分与潜在干扰的相对响应值。

2，UV检测

2.1  总论

典型光源为氘灯，它发出的光在190~400nm的波长范围内有适宜的光强度。

吸收值A与流动池中被测物的浓度C、被测物摩尔吸收系数ε和流动池长度L的关系符合Beer定律。

A=εLC

2.2  波长的选择

（1）样品吸收值与其分子结构的关系

样品中各被测物在所选UV检测波长处必须有合格的吸收值，流动相也必须有合格的透光率。对于某些样品来说，选择样品干扰物吸收值最小处的波长可能有意义。

检测器信号A与被测化合物的摩尔吸收系数ε成正比。UV检测对于大多数样品组分的分析都有足够的灵敏度。用UV检测进行化合物的痕量分析，一般ε值不可低于100。饱和烃类以及其氨基或氰基衍生物是仅有的一类完全不适合UV检测的有机化合物。被醚基（-O-）、羟基（-OH）、氯（-Cl）、羧基（-COOH）或酯基（-COOR）取代的饱和烃类具有临界吸收值（ε＜100），可能需在短波长处（185~210nm）检测。当检测波长小于210nm时，样品干扰物一般有强吸收，选择流动相溶剂与添加剂有些限制。

除上述这几类化合物外，一般化合物都具有较大的ε值，能在较长波长（＞210nm）检测。

（2）流动相吸收值与其组分的关系

流动相（不含样品时）在测定波长处的透光率必须足够大。当到达检测器光电管的光强度下降时，基线噪音增加，检测灵敏度降低。当流动相的A＞0.7时，基线噪音显着增加，这意味着在所用检测波长处，流动相的吸收值通常应小于0.5。当流动相的吸收值A超过1.0时，检测器状态可能已不适用。

水—180nm；乙腈—195nm；甲醇—205nm；四氢呋喃—240nm；1%醋酸—240nm；0.1%磷酸—190nm；1%三乙胺—240nm；二氯甲烷—240nm。

2.3  信号、噪音与测定精度

采用HPLC进行定量分析时，精密的结果最为重要。检测通过信噪比影响检测精度。通常基线噪音有二种：由散射光和检测器电子系统引起的短期噪音（高频），和由温度波动、泵“噪音”、和/或被污染色谱柱引起的长期噪音。

最小检知量G等于：

G(μg)=1.25×105MVm(1+k)N'(CV)NLε

M—被测物的分子量；Vm—色谱柱死体积（mL）；N’—基线噪音；CV—变异系数；N—理论塔板数；L—流动池的光程长度（cm）；ε—被测物的摩尔吸收系数。

2.4  提高信噪比，以获得更好的检测精度

当检测精度随被测物浓度变化时，增大S/N’能得到更好的精密度。增大信号S或降低噪音N’都可以使信噪比增加。选择最大吸收值处的波长能得到最大信号。

增强UV检测灵敏度（S/N’）的系统方法

（1）选择ε值最大处的波长（S）

（2）进样体积尽可能大（S）

（3）浓缩样品，加大进样质量（S）

（4）尽可能减小k值（但不能有基线波动或干扰峰）（S）

（5）当UV检测不适宜时，考虑选用其它检测器（S）

（6）增大检测器时间常数（N’）

（7）确保用新灯替换旧灯（S，N’）

（8）如必要，用脉动阻尼器消除泵噪音（N’）

（9）如用在线混合，匹配A、B溶剂的UV吸收值（N’）

2.5  检测器的线性范围

UV检测器的动力学范围约为2×104。动力学范围宽为UV检测器广泛应用的诸多原因之一。

2.6  二极管阵列UV检测器

二极管阵列检测器（DAD）可以在一次运行中同时采集不同波长的色谱图。运行结束后，能显示任一所需波长的色谱图。因此，DAD能够比单一波长操作提供更多的样品组成信息。而且每个峰的UV光谱图可作为最终HPLC方法选择最佳波长的重要工具。最后，通过比较一个峰中不同位置的UV光谱，可以估计峰的纯度。如果峰中仅有一种组分，色谱峰中不同位置的UV光谱应能叠加在一起。

3，其它HPLC检测器

（1）通用检测器：示差折光检测器（RID），蒸发光散射检测器（ELSD）。此两种检测器的灵敏度比UV要低两个数量级。

（2）荧光检测器：其灵敏度比UV要高三个数量级。

（3）电化学检测器（包括电导检测器）

（4）质谱检测器：常用的接口有：电喷雾；离子喷雾；热喷雾和大气压电离接口。

（5）不常用的检测器：红外检测器，粘度仪，小角激光散射仪。

第四章  色谱柱

1，引言

2，色谱柱与柱填料的特性

3，色谱柱的性能指标

4，色谱柱问题与解决方案

1，引言

色谱柱是HPLC分离过程的核心。一支稳定、高效的色谱柱对建立普适性强、重现性好的方法是必不可少的。不同供应商的色谱柱，甚至来源相同、认为完全一样的色谱柱之间，可能也会存在很大差异，尤其是不同的色谱柱在塔板数、谱峰的对称性、保留值、峰间距以及使用寿命方面会有所不同，而这些不同对建立理想的HPLC方法会产生很大影响。

选择HPLC柱时，柱间的重现性是方法建立中极为重要的因素。

2，色谱柱与柱填料的特性

2.1  柱填料

大多数用于HPLC分离的柱填料使用硅胶微粒（作担体）。

HPLC分析柱的理想的微粒特性

特性                                  用途

5μm全多孔微粒                     大多数分离

3μm全多孔微粒                     快速分离

1.5μm薄壳微粒                      极快速分离（尤其是大分子）

±50%（均值的）粒度分布             稳定、重现、高柱效、柱压低

7~12nm孔径，150~400m2/g（小孔）    小分子分离

15~100nm孔径，10~150m2/g（大孔）   大分子分离

（1）硅胶填充微粒

硅胶微粒的突出优点是它们的机械强度高，可保证填充床长时间在很高的操作压力下工作，柱效保持稳定。刚性、高强度的微粒还使柱的反压较低，寿命较长。在用于制作HPLC填料的材料中，硅胶基质色谱柱的柱效最高。

硅胶担体的表面性质极为理想，在于其表面能通过化学改性引入种类繁多的、具有不同官能团的键合相。硅胶基质填料与水及所有机溶剂兼容，在更换溶剂时，填料的大小不会变化（如溶胀）。这种特性使填充床在用各种类型溶剂时以及使用梯度洗脱期间，仍能保持稳定。

（2）多孔聚合物

多孔聚合物的主要优点是在pH=1~13均可用。这些色谱柱能在高pH下分离碱性溶质，这时化合物以自由态或非电离态存在，色谱峰形较好。另一潜在优点是有很强的疏水保留性，对亲水性较强的化合物也有足够的保留。

与相同粒度的硅胶基质色谱柱比较，多孔聚合物柱的缺点是柱效低。塔板数一般不到类似的硅胶基质色谱柱的一半。

（3）其它无机填料

未衍生化的石墨碳正逐步被接纳为反相色谱柱的填料，已经制得具各种粒度的多孔小球。

小孔与大孔的氧化铝也可用于HPLC。

氧化铝基质的填料也可用于HPLC。

2.2  色谱柱的构型

大多数用于HPLC的色谱柱是用一节内壁经高度抛光处理的直不锈钢管，用收缩接头将其与HPLC仪器连接。多孔烧结物（滤片）封闭色谱柱的两头，固定住填料微粒。一般来说，5μm与3μm的微粒分别用2μm与0.5μm孔径的不锈钢滤片。

径向加压柱。

卡套柱。

建立分析方法通常用内径0.46或0.3cm、粒度3~10μm的色谱柱最好。5μm微粒的色谱柱通常可兼容理想柱效、重现性与可靠性。3μm微粒的色谱柱能快速分离或柱效较高。然而，3μm柱的常见问题是它们可能更易发生堵塞，大大降低了色谱柱的寿命。

2.3  固定相

（1）键合硅胶

硅胶基质的反相填料一般通过在担体表面上共价键合有机硅烷或沉积聚合物有机涂层。

（2）其它固定相

（3）RP-HPLC中键合相保留行为

键合相填料的有机物含量（如百分含碳量）大致能说明一特定色谱柱的保留能力。键合相担体的表面积是一主要因素；表面积越大，保留值（k）就越大。对于仅为疏水作用的分离，只要其有机配位体能完全接近溶质，保留值随含碳量的增加而增加。

样品保留值一般随键合碳链长度而增加（C18＞C8＞C3＞C1），但长链之间的差别并不大（即C8≈C18）。通过选择键合相，可将样品保留值控制在一定范围内，但保留值的变化也会随色谱柱填料的表面积与所在硅胶担体类型的改变而改变。

（4）键合相色谱柱的稳定性

在相同条件下应用时，长链的烷基键合相填料（如C18与C8）一般比短链的键合相更稳定。

硅胶基质键合相柱的稳定性（与寿命）与硅胶担体与键合相的类型有直接关系。色谱柱稳定性也很大程度上取决于流动相的pH、所用缓冲液与有机改性剂的种类。硅烷键合相的损失归咎于将硅烷键合于担体上的Si-O-Si键的水解，在高温、低pH及水比例高的流动相中，离解加剧，而这些又是对许多样品分离较好的条件。

改善硅烷固定相在低pH时稳定性的另一种办法是使用空间保护官能团。

由于硅胶担体的快速溶解和由此产生的色谱柱床塌陷，有些硅胶基质的色谱柱不应在pH＞8时使用。

柱填料封尾可减少硅胶基质色谱柱在中等与高pH下的降解。

2.4  保留值与选择性变化的原因

官能团相同（如C18、C8等），由键合相色谱柱的不同引起保留值与选择性变化的原因有：

（1）硅胶担体不同；（2）硅烷的选择：单官能团或多官能团；（3）键合的彻底性：部分或全反应；（4）是否封尾；（5）键合化学；（6）担体表面积。

不同厂家的同种色谱柱（如C18）很少得到相同的分离。

RP-HPLC中有用的柱填料：

C18（十八烷基或ODS）       普适性好，保留性强，用途广

C8（辛基）                   与C18相似，但保留值稍小

C3，C4                       保留值小，大多用于肽类与蛋白质

C1（三甲基硅烷，TMS）       保留值最小，最不稳定

苯基，苯乙基                 保留值适中，选择性有所不同

CN（氰基）                  保留值适中，正相和反相均可使用

NH2（氨基）                 保留性弱，用于烃类，欠稳定

聚苯乙烯基                   在1＜pH＜13的流动相中稳定，对某些分离峰形好，柱寿命长

3，色谱柱的性能指标

使用色谱柱的类型和构型（粒度、长度、内径等）通常由分离的要求决定。

色谱柱的有关要求包括：某指定k值的塔板数N；峰不对称因子（As）；两种不同溶质的选择性（α）；色谱柱的反压；保留值（k）的重现性；键合相浓度（是否合适）；色谱柱的稳定性。

3.1  理论塔板数

塔板数（N）是色谱柱的一个重要特性。N定义为产生尖锐、窄谱峰，以及小α值时色谱峰达到良好分离度的能力。

N≈3500L(cm)dp(μm)   L—柱长；dp—微粒直径

对于现有HPLC方法，新柱的塔板数常用特定的样品化合物，用标准（规定的）分离条件进行测定。由于色谱柱塔板数取决于具体的实验条件，所以具体测定化合物的塔板数可能会小于在优化条件下测定的中性小分子溶质的最佳值。当溶质分子较大或流动相粘度较高时，N值可能为最佳值的一半或三分之一。有些溶质的二次保留（由于硅羟基作用）也能引起峰展宽与塔板数小于期望值。

3.2  峰不对称与拖尾

峰不对称能导致：（1）塔板数与分离度测定不准；（2）定量不准确；（3）分离度降低与峰尾中的小峰检不出；（4）保留值的重现性不好。

实际工作中用峰不对称因子（As）表示峰形，计算如下：峰不对称因子=B/A，（A，B分别对应整个峰高10%处两边的距离）。

理想柱的峰As值为0.95~1.1，生产厂家有时规定新柱As值为0.95~1.3，被测样品的As值一般应＜1.5。

3.3  色谱柱失效：色谱柱寿命应有多长？

色谱柱的稳定性与使用寿命，取决于操作者对色谱柱的使用与处理。所有色谱柱最终必然“失效”，当柱不能保证特殊样品所需的性能时，则应更换新柱。一支性能有所降低的色谱柱，对某种分析可能仍然有用。峰不对称值As增大至＞1.5，也可能是更换新柱的信号。

色谱柱使用多长时间应更换，与注入样品的类型关系很大。一般干净样品，每支色谱柱正常分析次数为1000~2000次。对更复杂和脏样品，或那些临界分析条件的样品，每支柱的正常分析次数为200~500次。

3.4  保留值的重现性

不同色谱柱之间的保留时间或k值的是现性，可通过测定一系列的标准样品来决定，最好极性与非极性的分子都包括。

色谱柱厂家往往通过一个试验，评价原色谱柱的性能。在用户实验室中可定期地重复该试验，以确定不同色谱柱之间的保留性能或应用期间每支柱的性能。

3.5  压力降

当使用的操作条件、色谱柱尺寸和微粒粒度相同时，填充良好的色谱柱的渗透性或反压力也应该相似。用球状微粒填充的色谱柱的压力降可用下式估算：

P=3000Lηt0dp2 psi

3.6  键合相浓度（覆盖率）

制作良好的硅胶键合相是在硅胶担体表面致密覆盖有机基团。实际覆盖率取决于有机配位体的大小：由于空间阻碍，硅烷基团如果较大，则难以达到较高的表面浓度。完全（致密）键合填料的表面浓度（每平方填料表面键合相的微摩尔数）随烷基基团而不同。

用表面完全反应的色谱柱填料，可能会得到较好的柱间保留重现性和柱寿命。

4，色谱柱问题与解决方案

4.1  保留值与分离度重现性不好

当建立常规方法时，色谱图中峰的保留值与分离度的重现性极为重要。如果每次分析的样品保留值不能重现，则不能肯定改变条件会使分离改善。

整个分离过程中，k和α值的变化不应超过2~3%。分离度的变化（由k、N或α变化引起的）与下面变化有关：（1）色谱柱与其操作条件；（2）仪器影响；（3）分离条件。

HPLC中保留值与分离度的变化原因

现象                         原因                    主要变化

柱间差异                   担体、键合的不同            k、α

使用期间柱变化            柱床扰乱                     N

键合相丢失                  k、α

硅胶担体溶解                 N

非流出物质堆积堵塞          k、N

柱外效应                  系统间：进样量大；进样阀与

色谱柱之间和/或色谱柱与检测   N

器之间的管线体积大；检测器

体积大；接头体积大

分离控制不好             流动相组分改变                k、α

流速改变                     N、α

温度改变                     k、α、N

柱平衡慢                 再平衡时间不足               k、α

柱超载                   样品质量太大                 k、N

解决有关重现性不好的问题，通常有以下几点：

（1）开始时选一支好色谱柱，其担体酸性弱、纯度高，整个应用中都使用同一固定相、粒度及柱尺寸。

（2）用良好的流动相条件（pH、缓冲液种类及浓度、添加剂等），尽量减小硅胶基质柱的“化学”或“硅羟基效应”。

（3）确保用流动相充分地平衡色谱柱。

（4）用适宜的实验室技术，确保日间操作的稳定性。

（5）如需要，用保留值图能进行正确的修正。

（6）预存色谱柱，以备使用。

开始时，应使流动相尽量简单，以使重现性好、柱平衡快。如峰拖尾或峰形不好，那么操作者可有以下选择：

（1）在流动相中，加入30mM的三乙胺（用于碱性化合物）或醋酸胺（用于酸性化合物）。

（2）如仍然拖尾，将三乙胺换为二甲基辛胺（或醋酸二甲基辛胺）。

（3）降低进样量至＜10μg。

4.2  谱峰拖尾

当出现拖尾峰时，估算柱塔板数与谱峰分离度时将偏高。拖尾峰可以拖至紧接流出的下一峰中，使每个峰的定量准确度下降。

导致峰不对称或谱峰拖尾的原因有：（1）色谱柱不好：堵塞筛板或有凹陷；（2）“污物”在柱进口处积聚；（3）样品超载；（4）样品的溶剂不对；（5）柱外效应；（6）化学或二次保留（硅羟基）效应；（7）缓冲不足或不合适；（8）重金属污染。

拖尾峰常见于使用过度的色谱柱。使用期间，色谱柱可产生严重的拖尾峰或甚至每个组分出现双峰。这种结果通常由柱进口处出现了塌陷和/或脏物，部分堵塞进口滤板而造成。

4.3  色谱柱寿命

用于正相分离的色谱柱常比其它HPLC方法的柱子更稳定。如用来分析“干净”样品，一些正相柱（如硅胶，氰丙基）的使用寿命高达一年以上。而以硅胶为基质，用于反相、离子对和离子交换色谱的柱，在这些分离所需的水环境中欠稳定。尽管如此，如果应用条件合适，制作良好的色谱柱在反相条件下，仍能连续稳定地使用数月（成百上千份样品）。

色谱降解（或“失效”）有几个原因：（1）进口滤片或柱床部分堵塞；（2）吸附有样品杂质（“污物”）；（3）柱填充不良；（4）机械及热冲击造成空洞；（5）担体或固定相遭化学侵蚀。

色谱柱将失效的一些“症状”：（1）色谱柱反压增高；（2）谱峰拖尾；（3）塔板数下降；（4）选择性下降；（5）保留值减小。

（1）色谱柱滤板问题

在色谱分离过程中，遇到的最常见的色谱柱问题，都与柱进口滤片的堵塞有关。如果怀疑是滤片堵塞，用已知的操作条件，运行一次标准样品即可证实。如不能更换滤片，应以强溶剂反向冲洗色谱柱，看是否能将进口滤片的堵塞物冲洗出来。

注入含有颗粒的样品迟早会堵塞色谱柱进口，降低色谱柱的正常寿命。颗粒也会因进样器与泵密封垫的磨损而带入。在进样阀与色谱柱之间使用0.25或0.5μm的在线滤器，通常可排除这类问题。

（2）强保留的样品组分

强吸附性的样品组分聚集在柱进口的填料上，能严重地缩短色谱柱的寿命。在色谱柱应用中，严重拖尾峰的出现往往是强保留污染物在柱进口处聚集的信号。在进样阀与分析柱之间接一支保护柱，能够减少这些“污物”的聚集。

至少每日用强溶剂冲洗色谱柱能延长色谱柱等度分离时的寿命。

（3）填充不良的色谱柱

较短时间应用后，填充床的压缩通常使柱进口处产生凹陷，柱塔板数突然降低。色谱柱填充不良时，会出现凹陷。解决的办法是使用一贯生产稳定产品厂家的色谱柱。

（4）压力影响

应避免突然的压力波动与任何的机械与热力冲击，这会有助于尽量减少峰形和N值的变化。使用填充良好的色谱柱，在低柱压下操作，可大大减少由于压力波动造成的分离度损失。

（5）化学影响

在分离中，固定相的流失会显着地降低色谱柱的使用寿命。应避免使用能导致固定相迅速流失的固定相/流动相组合。应在2.5≤pH≤8.0范围内使用。

（6）其它因素

反相色谱柱上键合的有机配位体的稳定性取决于用作担体的硅胶类型与酸度。

在高温时，硅胶基质色谱柱上的固定相流失加速。

那些在室温配制并贮存一天以上的缓冲液和水溶液流动相常会产生微生物。由此产生的微粒也会阻塞柱进口。

尽可能将色谱柱贮存于100%有机溶剂中，这是保存键合相柱性能与寿命的最好方法。贮存时，应将色谱柱两头塞紧，以防填充床干涸。

4.4  方法建立的推荐色谱柱

（1）色谱柱规格：25或15×0.46cm ID；

（2）担体微粒：5μm多孔硅胶微粒；

（3）孔径：80~100Å（大分子除外）；

（4）键合相：C18或C8（用于反相），CN或二醇基（用于正相）。

第五章  反相HPLC

1，引言

2，反相色谱的保留

3，反相色谱的选择性

4，反相色谱中非离子样品分离条件的优化

1，引言

反相色谱（RPC）是分离大多数常规样品的首选分离模式，该模式一般比其它液相色谱模式的普适性更好，更方便，获得令人满意的最佳分离效果可能性更大。RPC色谱柱柱效高、稳定、重现性好。

2，反相色谱的保留

RPC分离类似于从水中萃取不同化合物至有机溶剂（固定相），疏水（非极性）化合物更易于萃取至非极性的固定相中。色谱柱（一般为C8或C18）的极性弱于（水-有机）流动相。样品分子在极性流动相和非极性固定相间进行分配，疏水强的（非极性）化合物保留较强。极性组分保留较弱，先从柱上流出，非极性组分后流出，中等极性组分居中流出。

化合物的RPC保留值由其极性和实验条件（包括流动相、色谱柱和柱温）决定。

RPC中改变保留值的办法：

减小保留                          增大保留

提高柱极性（氰基、C4）          降低柱极性（C8、C18）

降低流动相极性                  提高流动相极性

（提高%B-增加有机溶剂）         （降低%B-增加水）

提高温度                        降低温度

2.1  流动相的影响

通过改变流动相组成或溶剂强度调整保留值（k值）较好。在RPC中，采用弱极性的强流动相时溶质保留值较小。溶剂强度取决于所选用的有机溶剂和其在流动相中的浓度：%B，一般A代表水，B代表有机溶剂。

（1） %B的选择

方法建立的有效步骤是先以极强的流动相开始试验（如100%ACN）。使用强流动相有可能使首次的运行时间很短，强保留化合物可全部流出。然后逐渐降低%B，使其0.5＜k＜20，k与%B之间基本呈线性关系：

logk=logkw−Sϕ

式中：kw是仅以水为流动相（0%B）的理论k值，S对特定组分为常数（S≈4），ϕ是有机溶剂在流动相中的体积分数（%B）。

每减少10%的B相，k值约增大2~3倍。3倍规则对于快速估算所有样品组分的保留值均可接受时的最佳B值非常有用。

（2）流动相强度

RPC中的流动相强度由%B和有机溶剂种类共同决定。

溶剂强度顺序为：水（最弱）＜甲醇＜乙腈＜乙醇＜四氢呋喃＜丙醇＜二氯甲烷（最强）。可见溶剂强度随着溶剂极性的降低而增加。

乙腈（ACN）是流动相有机溶剂的最佳首选。第二是甲醇（MeOH），第三是四氢呋喃（THF）。

2.2  色谱柱和柱温的影响

RPC分离通常使用硅胶基质的键合相柱。样品保留值由色谱柱的三个特性决定：柱类型、键合相浓度和柱表面积。保留值通常随键合相链长的增加而增大。

k值与柱表面积成正比。因此，大孔隙（表面积低）的氰基柱很弱，其保留值大大低于小孔隙（表面积大）的C18柱。

对于非离子样品，通常柱温增加1℃，k会减少1~2%，因此可通过改变温度来控制样品保留值（k范围），这与改变%B类似。但这种方法在RPC中并不常用，因为改变溶剂强度更加有效。

3，反相色谱的选择性

调整样品保留值k的范围仅是获得充分分离的第一步。当整体保留值令人满意时（即0.5＜k＜20），可能有必要改善不同谱峰的峰间距或选择（α）。RPC中用来改变中性样品选择性的主要参数有三个：流动相组成、柱类型和柱温，其中改变流动相组成通常最为有效且方便，故应首先考虑。

3.1  溶剂强度的选择性

降低%B的主要影响是导致各样品组分的k值增加。

当%B的改变使某峰对的分离度增加而另一峰对的分离度降低时，关键峰对的归属也将发生变化。最佳样品分离度的理想%B值是两峰对的分离度相同。

一般来说，%B值有一个合适的范围，使样品中各组分均获得可接受的k值。在此范围中，特定的流动相组分（%B）能使整体样品分离度最佳。最佳溶剂强度（%B）的选择可通过试-凑试验获得。

3.2  溶剂类型选择性

改变有机溶剂类型来改变峰间距与改善分离度是一种常用的方法。按照溶质会影响选择性的那些特征（包括酸性、碱性、偶极性等）选用不同的RPC溶剂（溶剂选择性三角形）。

优化选择性时，除ACN、MeOH和THF外，有时也使用二氧六环、丙醇、二甲亚砜、2-甲氧乙醇等。

在RPC中，改变溶剂类型通常是改变选择性、分离多组分中性样品最有效的措施。因此，在建立复杂样品的反相分离方法时，调节流动相中有机溶剂种类和浓度应作为一种主要手段。

3.3  柱类型对选择性的影响

改变类柱型可改变选择性。

改变色谱柱通常不如改变流动相类型效果明显，因此，只有在调整溶剂强度或溶剂类型改变选择性不成功时，才尝试改变柱类型来改善选择性与分离。

如果改变色谱柱，必须针对新柱重新优化流动相。

氰基、苯基与C8或C18柱的选择性差异很大。通常应先试验C8或C18柱，然后再试氰基柱、苯基柱。

3.4  温度对选择性的影响

采用RPC分离中性化合物时，k值通常随着柱温升高而降低。大多数情况下，改变柱温对改变非离子化合物的选择性，进而改变分离的效果不大。

4，反相色谱中非离子样品分离条件的优化

4.1  开始

建立RPC方法必须兼顾分离度、运行时间和柱压。15或25cm、5μm C8或C18柱为首选，以未经缓冲pH的ACN-水为流动相。流速1~2mL/min。柱温应控制在35~45℃之间，如果开始不知道UV检测的最佳波长，在210nm检测可能是最佳首选。

反相方法建立的推荐步骤：

（1）调整%B，使0.5＜k＜20(1＜k＜10更好)

（2）检查峰拖尾或塔板数低的现象

（3）如必要,调整选择性

a，微调%B

b，改变有机溶剂

c，混合有机溶剂

d，改变柱类型

e，改变温度

（4）优化柱条件(柱长、颗粒尺寸、流速)

4.2  优化选择性

使样品保留值范围合适的%ACN确定之后，可能有必要调整选择性以改变分离（即：使运行时间更短或分离度更佳）。

改善选择性的方法：

（1）改变溶剂强度：优点：简单方便，在0.5＜k＜20范围内通过改变%B寻找合适的α

缺点：当k＞20时不如改变溶剂有效，尤其对于等度洗脱时k末峰»k首峰的样品

（2）改变溶剂类型（ACN、MeOH、THF）：优点：当仅改变%B不足时，改变α值的有效

办法（α值的变化可能比仅改变%B要大）

缺点：由于需要更多的实验，故不如改变%B方便

（3）混合不同溶剂：优点：分离一对以上的关键峰对时，可提供中间选择性；扩展了改变

溶剂类型的应用范围

缺点：需大量实验—不方便

（4）改变柱类型：优点：在改变选择性方面与改变%B的效果相当。当仅有一种溶剂类型

（如ACN）可用时，改变柱型则非常有用

缺点：不方便，因为必须安装新柱，并需重新平衡。将不同类型色谱柱串联起来使用，

以获得中间选择性的实用价值不大（而混合溶剂则较好）

（5）改变柱温：优点：如柱温可控制，则非常方便

缺点：α随柱温的变化通常小于其它条件

第六章  梯度洗脱

1，引言

2，梯度洗脱的应用

3，梯度洗脱的原理

4，建立梯度分离

5，实验问题

6，梯度洗脱方法建立的总结

1，引言

等度分离在洗脱全过程中流动相组成不变，而在梯度洗脱中流动相组成随运行过程是变化的。梯度洗脱中一般采用二元（溶剂）流动相：A与B，其中强溶剂B的浓度（%B）在运行过程中逐渐增加。其中线性梯度最为常用。

2，梯度洗脱的应用

常规的梯度洗脱分离适合于下列样品：

（1）具有较宽k值范围的样品

（2）大分子样品

（3）样品含有晚流出干扰物，它们会污染色谱柱或在后续运行中流出。

（4）溶于弱溶剂的样品称溶液

即使最终有可能使用等度方法，初始试验采用梯度洗脱往往是HPLC方法建立的最佳起点。

2.1  梯度洗脱用于常规分析

（1）样品的保留值范围

选择梯度洗脱的一般理由是样品具有较大的保留值范围。前面谱峰需用较弱流动相，而后面谱峰需用较强流动相。

采用梯度洗脱的另一个原因是，在等度洗脱条件下，k＞20的晚流出峰往往会出现较严重拖尾。

（2）大分子样品组分

大分子量样品（肽、蛋白质、合成聚合物等）一般采用梯度洗脱分离会更好，尤其用反相分离条件时。这类样品的等度保留往往对于流动相组成（%B）的微小改变极其敏感，难以将保留值控制在合适的范围内。

（3）晚流出组分

有些样品采用等度洗脱可很好地分离，但所含有的晚流出干扰组分会污染色谱柱或对后续分离产生干扰。

（4）增强检测灵敏度

梯度洗脱可增强检测，与相应的等度洗脱分离比较，样品峰变窄约两倍（且峰高增大2倍）。

（5）稀样品溶液

对于溶解于弱溶剂中稀样品，梯度洗脱可以采用在体积进样，而不会引起峰展宽。

（6）梯度洗脱的替代方法

有时，即使样品保留值范围超出0.5＜k＜20，仍是采用等度洗脱较好。用极性较强的反相柱（如氰基柱）通常可以缩小保留值范围。极性的弱保留组分易与强级性固定相发生作用，而非极性组分与其作用较弱。

对于某些样品，通过柱切换代替梯度洗脱也很方便。

2.2  梯度洗脱用方法建立

当对组成未知的样品进行HPLC方法建立时，即使最终分离拟用等度洗脱首先采用梯度洗脱仍有以下益处：

A，初始梯度洗脱分离可以近似估计出样品的保留值范围，为后续实验应该选用等度或梯度洗脱提供必要的依据。

B，若等度洗脱是较好选择，初始梯度实验可为进一步实验提供最佳%B的估计值。若梯度洗脱更合适，则初始实验可为下一步的梯度洗脱估计出开始和终止%B的最佳值。

C，初始梯度洗脱实验可以使整体样品分离更好、更快（与等度分离相比），对方法建立极为有利。

D，初始梯度实验遗漏早与晚的低浓度组分的可能性不大。

（1）用等度还是梯度分离？

通过谱图中标出的初峰和末峰的保留时间（tRa和tRz）确定。保留时间差ΔtR=tRz – tRa，则比值ΔtR/tG可以决定等度分离是否可行。最大允许k值范围为0.5＜k＜20，此时ΔtR/tG应小于0.40，也就是说，该样品保留值范围应小地梯度时间的40%。

（2）估计最佳等度条件

如果实验表明采用等度条件较好，则等度实验的最佳%B值可由下表确定。梯度分离中末峰的保留时间tRz可用于估计最佳%B值，该值在样品的等度分离中可使末峰的k值较理想。

由梯度洗脱中末峰保留时间tRz估计出的等度运行的%B（ACN）值

| tRz（min） | 等度运行中末峰k值对应的%B估计值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k=5 | k=10 | k=20 |
| 5 | 6 | 0 | — |
| 10 | 19 | 12 | 5 |
| 15 | 29 | 22 | 14 |
| 20 | 37 | 30 | 22 |
| 25 | 45 | 38 | 30 |
| 30 | 53 | 46 | 38 |
| 35 | 61 | 54 | 46 |
| 40 | 69 | 62 | 54 |
| 45 | 77 | 70 | 62 |
| 50 | 85 | 78 | 70 |
| 55 | 93 | 86 | 78 |
| 60 | 100 | 94 | 86 |
| 65 | — | 100 | 94 |

（3）估计最佳梯度条件

如果实验表明样品更适于梯度条件，可由下表估计分子量小于2000样品的初始和终止%B的最佳值。

基于初始梯度运行中的首峰和末峰的保留时间估计梯度洗脱的起始和终止%B

| tRa或tRz（min） | 起始%B | 终止%B |
| --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 14 |
| 10 | 11 | 22 |
| 15 | 19 | 30 |
| 20 | 27 | 38 |
| 25 | 35 | 46 |
| 30 | 43 | 54 |
| 35 | 51 | 60 |
| 40 | 59 | 68 |
| 45 | 67 | 76 |
| 50 | 75 | 84 |
| 55 | 83 | 100 |

3，梯度洗脱的原理

梯度洗脱中，流动相强度（%B）在分离过程中逐渐增加。也就是说随样品迁移过色谱柱中，以k衡量的样品各谱峰的保留值是减小的。

梯度洗脱的有效k值等于谱峰在柱上迁移至一半路程时的k值。

梯度洗脱中k的平均值定义为k*，与等度分离一样，它决定样品的分离度和峰宽。

不同峰的k*近似为常数值是反相线性梯度分离的主要特征。因此，线性梯度色谱图中每一谱峰具有相似的峰宽。

3.1  梯度与等度洗脱

等度分离中的每个谱峰在穿过色谱柱的过程中，被组成恒定不变的流动相（%B）所包围，由容量因子k衡量的某一谱峰的保留值在分离过程中保持不变。但在梯度洗脱中，一谱峰在穿过色谱柱的过程中周围的流动相是改变的，该谱峰的即时k值也是在变化的。另外，等度色谱图中被分离的谱峰通常具有不同的k值，而在梯度洗脱中不同谱峰的有效k值（k*）却几乎相同。

k≈20FVmGS

式中GS为梯度变化速率，%/min；F为流速，mL/min；Vm为柱死体积，mL。

若已知某一样品需用梯度洗脱，选择k*≈5进行初始试验较为合适，这样可以兼顾分离度、能方便检测的峰高和运行时间。

3.2  梯度变化速率的影响

由于等度与梯度洗脱的相似性，较大k*值的影响应与较大k值一样：（1）k*增加，分离度Rs开始先增加，然后达到平衡；（2）谱峰伴随峰高相应减小而展宽；（3）运行时间延长。

%/min(梯度)的增加类似于%B(等度)的增加

梯度k*的增加类似于等度k的增加

梯度洗脱的方法建立几乎同等度分离一样。首先优化保留值（k*），然后按需要改变选择性（α），最后可调节柱条件（N）以兼顾改善运行时间和分离度。

3.3  梯度范围的影响

梯度范围指梯度起始和终止%B的差值。初始的试探性实验可进行一次全范围梯度（即5→100%B）。

足够大的初始%B值主要影响色谱图中的前部谱峰，使它们的k*值降低；峰变窄；分离度降低。

如梯度过早结束（末峰离开柱之前），通常应增加运行时间，并使后面谱峰变宽（检测灵敏度下降）。

4，建立梯度分离

梯度方法建立的步骤可总结为：

（1）以等度分离的相同方式选择初始条件：色谱柱，流动相组成，流速，温度等；首次梯度试验却应采用较宽的梯度范围。应先优化初次实验的k*，梯度变化速率不能太陡。

（2）再调节梯度范围以缩短运行时间，去除色谱图开始和结束时无用的空间。

（3）如出现谱峰重叠或运行时间太长，则需改变选择性（α）。

（4）优化峰间距后，改变柱条件以改善分离度和/或运行时间。

（5）制定平衡柱的最佳方法，并考察仪器差异对分离的影响。

4.1  选择梯度条件

（1）梯度变化速率

如已确定最终方法采用梯度洗脱，k*≈5是良好的首选。选择15×0.46cm、5μmC8或C18柱、流速2ml/min较好。通常，初次分离宜用全范围梯度：5→100%B（△%B=95）。梯度时间tG。

（2）梯度范围

如初始梯度实验条件进行（60min梯度，5→100%B；15×0.46cm柱；2ml/min；k*≈17），起始%B与终止%B的最佳值可由前表估计出。然后进一步优化梯度范围。初始运行之前已确定需用梯度洗脱，小分子（＜2000）最好先采用20min梯度试验。

4.2  改变峰间距

在梯度洗脱中改变选择性与峰间距可通过与等度分离相同的方式实现［即通过改变k和k*（等度洗脱的%B、梯度洗脱的梯度变化速率），溶剂类型，色谱柱型，pH，HPLC方法，温度等］。反相分离中性样品时，用于改变选择性的变量的优先次序排列为：首先是流动相强度（k*），其次是溶剂类型（乙腈＞甲醇＞THF），柱型（C8或C18＞氰基＞苯基），最后是温度。对于离子样品，pH和温度是控制选择性的重要因素。

（1）梯度变化速率

在等度分离中改变%B可使k和α发生变化；在梯度洗脱中，可通过改变梯度变化速率Gs达到相当的效果。在梯度洗脱中改变梯度变化速率或（k*）导致α和峰间距的改变可能要比在等度分离中改变%B（k）大得多。因此，通过改变k或k*来控制峰间距在梯度洗脱是比在等度分离中有效得多。

（2）溶剂类型

改变有机溶剂为等度分离中改变选择性的一种常用手段，尤其对于中性样品。

在梯度洗脱中改换有机溶剂也可获得类似效果。

（3）其它条件

梯度洗脱选择性的改变与其它条件有关（主要针对离子样品）：pH，离子对试剂浓度，温度。

4.3  调整色谱柱条件

当针对参数k*和α优化了保留值以后，再改变柱长、固定柱颗粒大小和流速等柱条件，还可进一步改善分离。等度分离中，改变柱条件对k无影响，但梯度分离k*依赖于柱尺寸和流速。k*的恒定需保持Gs=（Vm/F）（△%B/tG）不变。如仅改变微粒大小则不需要改变梯度时间以保持k*恒定。

5，实验问题

5.1  设备对分离的影响：系统的滞留体积

（1）设备差异

用于梯度洗脱的仪器有两种：高压混合系统和低压混合系统。高压混合系统在泵后（高压状态下）立刻混合A溶剂与B溶剂，而低压混合系统在泵前混合溶剂。梯度设备的设计对分离的主要影响在于“滞留”体积（VD）。其它条件相同时，低压混合（LPM）系统的VD值较大。包括自动进样器在内，VD值范围一般为2~8ml，但管路安装不好的设备滞留体积值会超过10ml。

（2）不同HPLC分离效果的差异

不同设备滞留体积对梯度分离时的主要影响是使样品保留时间发生变化。增加的滞留体积相当于在梯度开始时增加的等度延迟。由于不同HPLC系统的滞留体积不同，流动相问题可通过延长柱平衡时间加以避免。所需的延长时间等于增加的滞留时间。

（3）减小设备滞留体积的影响

因为滞留体积的差异是梯度方法在不同系统之间不能很好移置的主要原因，在方法建立步骤中有必要阐明原系统的滞留体积。减小不同滞留体积对分离效果影响的办法有三种：

第一（最好的），某些系统控制器可以在梯度开始后的精确时间进样。如延迟进样时间tD，梯度和样品可同时到达柱进口。

第二，如梯度过程开始可插入一段等度过程，用VD值较大的系统时则可以缩短这一过程；而用VD值较小的系统时则可延长这一过程。以此方式，样品和梯度则会同时达到柱进口。

第三，以一较陡梯度从5%B至初始%B开始。

5.2  可重现的分离

（1）柱再生

在梯度洗脱末尾时保持100%B或快速将梯度改变至100%B一段时间（如2~5倍体积），以便采用强溶剂来清洗柱子。

（2）柱平衡

梯度洗脱中，最好在进样和下一次梯度开始之前，用初始流动相彻底平衡色谱柱。如不能彻底平衡柱子，色谱图中的早期谱峰的保留值和分离效果会发生改变。柱平衡一般需要5~10倍柱体积的初始流动相。为达到柱平衡，还可以使梯度反向运行。

（3）不准确的梯度

分离重现性较差也会由梯度的不准确引起。梯度不准确更易导致不同梯度系统之间的分离产生差异，当怀疑保留时间发生变化是由梯度混合不准确所致的%B随机波动而引起时，通过避免使用储液器中的纯溶剂A和B，可降低此问题的发生。

5.3  基线问题

梯度中的基线漂移和人工峰比等度洗脱中普遍得多。

（1）漂移

梯度洗脱中，基线向上漂移非常普遍，通常由所用A与B溶剂的紫外吸收差异所致。在反相梯度洗脱中，有机溶剂B浓度在分离期间是增加的，有机溶剂的紫外吸收总是大于水，因此，采用紫外检测器时，这种梯度漂移尤为普遍。

梯度洗脱中的第二类基线漂移，可由空白梯度的弯曲基线来识别，最大信号接近50%B。此种基线漂移由折射率（RI）引起；有机-水溶液通常在约50%有机物时RI值最大。

（2）人工峰

当进行空白梯度实验时，尤其用短波长UV检测和高灵敏度设置时，色谱图中可能会出现很大的谱峰。这类人工峰会（明显地）使梯度洗脱的方法建立复杂化。这种干扰通常由与流动相和设备有关的疏水且有UV吸收的杂质引起。

6，梯度洗脱方法建立的总结

（1）开始前：首先应进行一次空白梯度，以确保基线没有问题（漂移或人工峰）。

（2）运行实始梯度：采用60min线性梯度，5→100%乙腈-缓冲液，流速2mL/min，确证梯度洗脱是否必要，然后估计这种样品的最佳初始和终止%B值（梯度范围）。如肯定需用梯度洗脱，以20min梯度开始（k*≈5）。

（3）优化梯度变化速率：估计最佳梯度范围，估算梯度时间并进行这一条件下分离。

（4）优化条件：若需改善峰间距和分离度，可按等度分离的相同方式试验，以进一步改变选择性。

（5）复合梯度：有些情况下，分段梯度可缩短运行时间和/或增加分离度。应尽可能不用曲线梯度。

（6）优化色谱柱条件。

（7）其它问题：一旦选定了分离样品的实验条件，应使色谱柱达到平衡，以保证在试图减小整体运行时间时（包括柱平衡时间），早出峰的保留可重现。样品间的平衡体积应尽可能大些。

第七章  常规样品反相分离的系统方法

1，引言

2，开始

3，完成等度方法建立

4，完成梯度方法建立

1，引言

本章总结了用反相色谱法（RPC）分离时选择恰当实验条件的初步构想，并描述了将前一次的实验结果用于下一步实验条件设定的方案。采用这种试一试法进行研究，直到得到满意的结果。

反相HPLC分离的总体方案

（1）确定样品属于常规的还是特殊的；若是常规样品，照本章提供的方法进行研究。

（2）选择分离条件，进行第一次运行。

（3）做初次运行

a.等度方法；

b对梯度方法；

c对弱保留样品，由(1)改变pH；(2)加入离子对试剂；(3)改变柱子（一般键合相或交联柱）或(4)改用正相条件，来增加保留；

d.对强保留样品，用(1)NARP或(2)正相条件。

（4）对等度方法，用初始梯度运行来估计第二次（等度）运行的最佳%B值。

（5）评价第二次运行中峰的质量（塔板数、峰宽、峰形）。峰太宽或不对称说明初始分离条件（柱子、pH，添加剂等）必须改变；若二次运行良好，应作进一步平等实验以保证柱平衡和可重复的保留时间。

（6）a.对等度方法，改变%ACN来改善峰间距和分离度；

b.若有必要，从ACN改为MeOH并为峰间距和分离度优化%MeOH；

（7）对等度方法，若步骤6a或b的分离不充分，则按照柱类型、温度、THF作溶剂、不同的C18柱的顺序改变条件；

（8）对梯度方法，用改变梯度变化速度和柱温来优化峰间距和分离度；

（9）对梯度方法，按上一章所确定梯度条件(初始和最后%B，梯度速度变化，梯度形状)改善分离度或缩短运行时间；

（10）对等度或梯度方法，改变一个柱条件(柱长、流速、填料尺寸)可以提高分离度或降低运行时间。

1.1  一些指导原则

（1）  样品分类

常规样品的分离可通过改变溶剂浓度（%B）和类型（乙腈ACN，甲醇MeOH）（或柱温）找到合适的分离条件。浓度%B降低10%一般使保留值增加3倍，选择性通常随溶剂浓度或类型的变化而变化。柱温的上升会引起保留值的下降（1~2%/℃）和选择性的变化。

（2）初始分离条件：色谱柱和流速

反相HPLC方法建立的初始条件

分离变量                    最佳的初始条件

柱填料                C8或C18；弱酸性硅胶；若设计温度＞50℃，选择更稳定的空间保护填料

柱结构               15×0.46cm，5μm填料

流速                  2.0ml/min

流动相               乙腈-水(中性样品)或乙腈-缓冲液(离子型样品)；缓冲液为25~50mM的磷缓冲液pH2~3(若色谱柱稳定，pH最好更低)。对初始试验，可用60min内5→100%B的梯度

温度                  35或40℃

进样量               ＜50μl；50~100μg

色谱柱也应提供(1)初始实验时对样品有合理的分离度，(2)短的运行时间(包括色谱柱的平衡和平行实验)，(3)对不同流动相有合适的压力降。5μm，15×0.46cm色谱柱，流速为2ml/min一般是较佳选择。这些条件提供了(1)合理的塔板数(N≈8000)，(2)运行时间＜15min，k＜20，和(3)由水、乙腈和/或甲醇的混合物制成的任何流动相的最大压力＜2500psi，对于快速分离7.5×0.46cm，3.5μm填料的色谱柱是较好的选择。

（3）初始分离条件：流动相

要求流动相无紫外吸收且低粘度，较好满足这些条件的有机溶剂是ACN。MeOH也是一种适合作为HPLC分离的流动相有机溶剂，初始流动相pH值的选择基于两点考虑。（1）选用低pH可以使柱硅羟基质子化并降低其色谱活性；（2）低pH值（＜3）与常见酸碱官能团的pKa值相差较远，对于在低pH下稳定的色谱柱，选pH在2~2.5之间较合适。对不太稳定的柱子，选pH3更好。

在方法建立的早期试验中应避免使用三乙胺和离子对试剂等流动相添加剂。

（4）其它初始分离条件

可通过选择柱温达到不同的分离目的。基本要求是柱温恒定。由于高温下流动相粘度降低，有较低操作压降和更高的塔板数，通常开始选用35℃或40℃的柱温。可能的话，样品应先用水（1mg/mL）或乙腈的稀水溶液来溶解。对于最终的RPLC方法，溶解样品的最佳溶剂是流动相，可用乙腈或甲醇溶解并在进样前用水或流动相稀释。先进样25~50μl（25~50μg）以得到最大检测灵敏度。

（5）确保准确的保留数据

当色谱柱，流动相或温度发生变化时，进样前都要求用10倍柱体积（对15×0.46cm的柱子是15mL）的新流动相来平衡。

在开始阶段，应改变流动相或柱温而不是色谱柱，因为流动相和柱温的改变可以连续进行，更有可能找出多组分样品的最佳选择性。同时这也比改变色谱柱更方便。

严格按照下述规程操作可以保证柱平衡和数据重复性：（1）用至少10倍于柱体积的新流动相清洗色谱柱（对流速为2mL/min的15×0.46cm的柱子需8min）；（2）进样；（3）用至少5倍于柱体积的流动相清洗色谱柱；（4）再次进样。

若色谱柱达到平衡，在两次运行之间保留时间的改变应不超过0.02min。

由于色谱柱被污染或键合相流失，色谱柱的保留性能可能会变化，这意味着不同时间得到的保留数据没有可比性。

（6）确保好的柱性能

第一步或第二步试验运行完成，更重要的是考察色谱图的峰形和塔板数。对一个15cm，5μm的色谱柱，流速为2mL/min时，不对称因子应在0.9~1.5之间(0.9~1.3间更好)，分子量小于1000的样品，等度洗脱的塔板数应＞4000。在梯度运行情况下，半峰宽不应大于0.4min。方法建立中不断出现拖尾峰或展宽峰会浪费相当多的时间和精力以改善柱性能。

（7）峰跟踪

峰跟踪是指改变实验条件时，在两次运行之间对同一组分谱带的匹配。

2，实验开始

2.1  初始条件

对常规样品，先使用上表中的条件：15cm，5μm的C8或C18柱，乙腈-水流动相，2mL/min的流速，柱温35℃或40℃(除非没有柱恒温装置)，和适当的进样量。对离子型样品，向流动相中添加25~50mM磷酸钾的缓冲溶液（pH2~3）。若不知道样品类型为中性还是离子，最好用同样的缓冲液pH值。可用等度或梯度洗脱进行初始“试探”分离。最好优先选用梯度分离，最初梯度可以先用5→100%的乙腈，60min。初次梯度运行可确定（1）推荐等度或梯度洗脱；（2）是否需要特殊的反相条件。

2.2  调整保留值范围

RPC方法建立的首要目标是选择能提供合适保留值范围的实验条件。若等度洗脱可行，意味着0.5＜k＜20；k超出此范围，则有必要梯度洗脱。但通常选择或需要选择等度洗脱。

（1）等度分离

△tR/tG                        等度保留值

0.25                           1＜k＜10

0.40                           0.5＜k＜20

运用“三倍规则”，初次运行的最末谱带的k值可用来估计%ACN。有机相浓度降低10%可以使k值大约增加3倍。

（2）梯度分离

若起初的梯度分离（实验1）表明等度洗脱不可行，进一步的试验（和最终的方法）应以梯度方式。可用梯度表来决定下一次梯度运行最佳初始和最终%ACN值。

2.3  评价峰型和柱效

谱图中的一些谱带至少有部分分离时，就可以测量和计算它们的峰宽和对称性。必须注意峰的拖尾或扭曲，因为硅烷化相互作用将导致最终建立的方法普适性变差。塔板数N低是存在的另一个问题（如对一根15cm，5μm，流速为2mL/min的色谱柱＜4000塔板数）。

3，完成等度方法建立

常规样品和等度HPLC分离方法建立的系统策略

实验                                              问题

运行1

60min内5→100%ACN梯度              1.1 能用反相HPLC吗?(无弱或强保留组分)?

1.2 样品用单一RPC分离是否太复杂?

1.3 等度或梯度洗脱哪个更好?

运行2

从运行1和上表中选出%ACN            2.1 峰对称吗?

2.2 塔板数合理吗?

2.3 k范围合理吗?

2.4 分离得好吗?

2.5 运行3应使用何%ACN(增加还是降低10%;改变k的1/3或3倍)?

运行3

%ACN增加10%                        3.1 此分离最佳的%ACN是什么?

3.2 分离得好吗?

运行3a

运行2和3的最佳%ACN                    3.3 能肯定充分分离了吗?

运行4

运行2和3用来估计最佳%MeOH             4.1 k范围合理吗?

4.2 分离得好吗?

4.3 运行5用什么%MeOH?

运行5

%MeOH增加10%                          5.1 此分离的最佳%MeOH是什么

5.2 分离得好吗?

5.3 关键峰对在最佳ACN和MeOH运行中

变化吗?(若变，运行6)

运行5a

运行4和5的最佳%MeOH                  5.4 能确定充分分离吗?

运行6和7

运行2，4及运行3，5流动相混合(1:1)       6.1 水/甲醇和乙腈混合物可以充分分离吗?

运行7a

优化水、甲醇和乙腈三元溶剂体系           7.1 能确定分离充分了吗?

7.2 用ACN-MeOH混合物的分离充分了吗?

优化柱条件。柱子长度，填料大小或流速的变化常被用来优化最终的分离，特别是只要求分离度的微小提高时。

柱条件改变的特征（等度分离）

变量                                    特征

降低流速                   能适度地增加分离度，增加运行时间，降低压力，不会发生未知的选择性改变（相同的柱子）

增加柱长                   分离度明显增加

运行时间和压力明显增加，可能有预计不到的选择性变化

降低填料粒度               能较大提高分离度、运行时间和柱压

可能有预计不到的，选择性变化，更短的柱子使柱外效应更重要

对填料＜3.5μm更易产生其它问题（堵塞）

4，完成梯度方法建立

对常规样品和梯度分离HPLC方法建立的系统方法

运行1                 60min内5→100%B；15×0.46cm柱，2.0ml/min；35~40℃

运行2                根据上表调整初始和最终%B值；增加梯度变化速度到5%/min;

检查运行1和2的难分离峰对;Rs＞0.7对任何梯度变化速度都可能吗?

运行3                 升温至60~70℃，重复运行2的分离

运行4                将梯度时间增加3倍，重复运行3的分离；检查运行1至4的关键峰对；对任何梯度速度或温度所有峰的Rs大于0.7吗?

运行5                  若Rs＞0.7，在此条件下分离

运行6                  若要求Rs增加，由改变柱条件来实现

运行7                  若梯度速度和温度的增加不能使样品充分分离，研究甲醇或乙腈-甲醇混合物的使用(用更陡的梯度代替高比例的有机相)，若此法不行，研究其它变化条件。